## Soczewki
Załącznik nr 2 do SWZ
Numer sprawy DZA.381.10.2025
Wykonawca
….........................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Formularz asortymentowo - cenowy
SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE JEDNOOGNISKOWE
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena j. netto | % VAT | Cena j. brutto | Wartość netto (ilość x cena j. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + wartość VAT) | Kod produktu/ producent
1 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt. | 100
2 | Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +10.0 do +30.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. Soczewka w zestawie z materiałem wiskoelastycznym do wyboru o stężeniu 1.6% /1.8% /3.0%, objętość strzykawki 1.1 ml | szt. | 12500
3 | Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +10.0 do +25.0D (co 0.5D) Cylinder: +0.75D, +1.5D, +2.25D, +3.0D, +3.75D, +4.5D - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt. | 400
4 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt. | 50
Wartość końcowa (suma poszczególnych pozycji) >> | [6 empty] | 0 | 0 | 0