Łódź, 13.03.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: „Dostawa środków do dezynfekcji ” - numer sprawy: 13/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Do pakietu nr 3 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie etanolu i propanolu z niewielkim dodatkiem np. związków amonowych., bez aldehydów, fenoli i ich pochodnych, spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia} w czasie do 1 min., butelka zabezpieczona nakrętką, wyrób medyczny klasy IIA, w op. 1 litr z dołączonym spryskiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, o wysokiej kompatybilności materiałowej na powierzchniach odpornych na działanie alkoholi w obszarze medycznym, produkt bez barwników oraz substancji zapachowych, posiadający dobre właściwości myjące. skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a’100 sztuk o rozmiarze 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), czwartorzędowych związków amoniowych i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów,bez zawartości kawasu borowego i związku boru, bez substancji zapachowych, niebieska ciecz, skład 3-5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkiloamina, czwartorzędowy związek amonu  enzymy, inhibitory korozji, spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, EN 14561 F- zgodnie z EN 13624 oraz EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium   – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  w opakowaniu 5l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 3 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści enzymatyczną piankę do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zapobiegającą utrwalaniu się zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowa do użycia. Zawierająca w składzie enzymy/ proteaza, lipaza, amylaza, celulaza/ środki powierzchniowo – czynne, substancje antykorozyjne, Wyrób medyczny kl. I w op. 1L  z przeliczeniem ilości op. ?

Odpowiedź: Tak

- Do pakietu nr 3 poz 6: Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), czwartorzędowych związków amoniowych i aminy zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania : B EN 14561 ), F(EN 14562), TBC, V ( HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccnia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%.w op. 2L i 5L, wyrób medyczny klasy IIB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 4 poz 1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat  gotowy do użycia (tzn. nie wymagający rozcieńczeń ani dodawania aktywatora), wymagający dodania buforu stabilizującego ph do dezynfekcji końcowej przez zanurzenie umytych, półkrytycznych i krytycznych, inwazyjnych i nieinwazyjnych termolabilnych wyrobów medycznych np.:endoskupów, sond ginekologicznych nie niszczący części gumowych. Oparty o 2% aldehyd glutarowy posiadający możliwość kontroli aktywności roztworu( pomiar poziomu aldehydu glutaroego ) dłuższego niż 1-dniowy sposób stosowania(z paskami kontrolnymi - min. 1 pasek na każdy deklarowany dzień trwałości roztworu. Spektrum: B EN 14561( 5 min.), F EN 14562 (5min), V EN 17111 (5 min.)  Tbc EN 14563 ( 5 min.), Sporobójczy C. difficille, B. cereus EN 17126 15 min**., bójczy wobec spor B. Subtililis, EN 13704 15 min, wyrób medyczny klasy IIb op. 5L?

Odpowiedź: Tak

- Do pakietu nr 4 poz 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG,  kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami SonoScape. Posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i amina, Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Możliwość stosowania przez min. 2 miesiące po otwarciu opakowania. Chusteczka o wymiarze18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a’100 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 4 poz 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG,  kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami SonoScape. Posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i amina, Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Możliwość stosowania przez min. 2 miesiące po otwarciu opakowania. Chusteczka o wymiarze18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a’100 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

- Do pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym (w tym C. difficile wg normy EN 17126), przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i niewinwazyjnych (w tym sond TEE, sondy ultradźwiękowe, wzierniki nosowo-gardłowe) pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych Siemens, możliwość stosowania w oddziałach dziecięcych, na salach operacyjnych, w izolatkach, w oddziałach intensywnej opieki medycznej, pracowni endoskopowej na bazie nadtlenku wodoru i kwasu salicylowego bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze  20x20cm i gramaturze 30g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc  M terrae i M. avium– 1min, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 17126 Cl. dificile do 1 minuty, B. subtilis EN 13704 do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, , możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych ponieważ nie posiada w składzie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne wg CLP; posiadający rejestrację jako wyrób medyczny kl IIa, opakowanie 100 chusteczek z przeliczeniem ilości op wieczko w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet nr 1

Czy nie zaistniała pomyłka w pozycji 1 i 2 tego Pakietu? Zamawiający w poz.1 wymaga aby preparat wykazywał pełną zgodność chemiczną i farmaceutycznej z produktem leczniczym z poz.2 ,natomiast w poz.2 -aby preparat wykazywał pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z produktem leczniczym z poz. 1. Zarówno preparaty w poz.1 jak i w poz.2 nie są zakwalifikowanego do grupy produktów leczniczych.

Odpowiedź: Zamawiający z opisu wykreśla zapis (…) Wykazujący pełną zgodność chemiczną i farmaceutyczną z produktem leczniczym z pozycji 1 i 2.(…….).

Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych . Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne/ w tym etanol/ w ilości max. 60 g/100 płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych /aldehydy, związki amoniowe itp./. Bezbarwny, pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną , polietylenem , aluminium oraz poliwęglan -potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Op. 1 l z nakrętką zabezpieczoną kapslem oraz spryskiwaczem w hermetycznym opakowaniu jednostkowym , co minimalizuje ryzyko kontaminacji. Wykazujący spektrum działania : B/ EN 13727/,F/C.albicans -EN

13624/, Tbc/ EN 14348/, V/Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno/ w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio. Posiadający dualną rejestrację tj.wyrób medyczny kl.II a i produkt biobójczy. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość wyceny osobno spryskiwaczy poprzez utworzenie wiersza 1 a.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowany preparat. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na możliwość osobnej wyceny spryskiwaczy poprzez dodanie  wiersza 1a.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet 3 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci płynu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Bez aldehydów. Zawierający w składzie : amin i QAV. Spektrum działania: B/ w tym MRSA/, prątkobójczy / M. terrae i M. avium/, drożdżakobójczy, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Noro / - do 15 min Wyrób medyczny kl. II b.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

Pakiet 8 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny żelu spełniającego zapisy SWZ o pojemności 250g z  przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza żel spełniający zapisy SWZ o pojemności 250g z  przeliczeniem ilości.

Zestaw pytań nr 4

Dotyczy pakietu nr 4:

- Dotyczy pozycji 1: Czy Zamawiający dopuści preparat obecnie dostarczany do szpitala typu Exeol GTA 2%, w miejsce wymaganego, który został wycofany z produkcji przez producenta?

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy pozycji nr 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki w określeniu pojemności opakowania. W pozycji nr 2 Zamawiający oczekuje chusteczek w tubie o pojemności 60 sztuk, natomiast w poz. 3 wkładu do tuby z poz. 3 o pojemności 100 szt. Chusteczki konfekcjonowane w tuby i wkłady do tub mają jedną pojemność. Zatem jakiej pojemności oczekuje Zamawiający w  poz. 2? Czy Zamawiający oczekuje 10 opakowań o pojemności 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje chusteczek w tubie o pojemności 100 szt. 10 opakowań.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania alkoholowego gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak : łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna. Zawierający w składzie wyłącznie dwa alkohole: etanol i propan 2lu. Bez zawartości aldehydu, fenoli, QAV. Spektrum działania : B/ w tym MRSA, F/ C. albicans/, prątki gruźlicy / M/terrae/, V/HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro/ w czasie 60 sek. O. Wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania bezalkoholowego gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie QAV nadtlenek wodoru, bez zawartości alkoholu i aldehydów. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową / w tym szkło akrylowe, głowice USG, sondy ultradźwiękowe/. Gotowy do użycia. Możliwość stosowania w postaci piany lub płynu. Spektrum działania: B, MRSA, drożdżakobójczy, V/BVDV, Vaccinia, Rota, Polio, Adneo, Noro/- do 1 minuty. z możliwością rozszerzenia działania o Tbc/M. Terrae/ - do 1 min. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 1l + spryskiwacze w ilości 30% dostawy wliczone w cenę"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowany preparat.

Pakiet 3 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych ( etanol 30 g/100 g, izopropanol 10g/100 g) oraz qav, charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Rozmiar chusteczki 20x25cm, gramatura 40g /m2, opakowanie typu flow-pack, zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych chusteczek

Pakiet 3 poz. 3 pyt.2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów, ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Rozmiar chusteczki 20x25cm, gramatura 40g /m2, opakowanie typu flow-pack, zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane chusteczki.

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci płynnej do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Bez aldehydów. Zawierający w składzie: czwartorzędowe związki amoniowe (QAV) oraz związki aminowe. Spektrum działania: B/ w tym MRSA/, prątkobójczy / M. terrae /, drożdżakobójczy, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40A. / - do 15 min. z możliwością rozszerzenia działania o wirus Adeno. Wyrób medyczny kl II b." opakowanie 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowany preparat.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pianki do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Zapobiega utrwalaniu się zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Gotowa do użycia. Zawierająca czwartorzędowe związki amoniowe, substancje antykorozyjne, wykazująca skuteczność wobec B, TBC, F, V w czasie 15 min. Wyrób medyczny kl. IIb opakowanie 1l ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  wyżej zaproponowaną piankę.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 1l z dozownikiem przelewowym z przeliczeniem ilości oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat konfekcjonowany w opakowaniu 1 l z dozownikiem przelewowym z przeliczeniem ilości, zgodny z opisem zamieszczonym przez Zamawiającego.

Pakiet 4 poz. 1

W związku wycofanie opisanego preparatu prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów. Na bazie 2% aldehydu glutarowego, z substancją buforującą. Z możliwością wielokrotnego stosowania –zachowujący aktywność bójczą do 28 dni, kontrolowany za pomocą testów paskowych. Spektrum działania : B,F,Tbc, F, V/Adeno, Noro, Polio/ S/B. Subtilis, B.cereus, C.diffcile R027/- w czasie minut. Wyrób medyczny kl. II b opakowanie 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcz preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego, pozostały opis bez zmian.

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 20x25 cm. Zawierające QAV, bez zwartości alkoholu. Wykazujący działanie: B, F, Tbc V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, Polio/ w czasie 1 minuty, Opakowania: typu tuba 100 szt z przeliczeniem ilości Wyrób medyczny kl. II a

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane chusteczk.i

Pakiet 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, o gramaturze 23g/m2, o wymiarach 20x25 cm. Zawierające QAV, bez zwartości alkoholu. Wykazujący działanie :B, F, Tbc V/ HBV, HCV, Adeno, Noro, HSV, Corona, Polio/ w czasie 1 minuty, Opakowania: typu tuba 100 szt Wyrób medyczny kl. II a.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane chusteczki w formie wkładu do opakowania typu tuba.

Zestaw pytań nr 6

Dotyczy Pakiet 5, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F  EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min.  Konfekcjonowane w tuby po 100 lub 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy II b oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

Zestaw pytań nr 7

Pytanie 1. Dotyczy §6 ust. 1, 2 i 3 Projektu umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 5% na 2%

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy §6 ust. 9 Projektu umowy.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznych kar umownych z 50% na 20%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 18.03.2025r.  nie ulega zmianie.

Zamawiający