ZAKRES I                                                            											Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY WRAZ Z BACK-UP

| Lp. | PARAMETRY | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne, składające się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki. |  |
|  | – Analizator główny fabrycznie nowy. Dopuszcza się analizator używany nie starszy niż rok produkcji 2020. - Analizator back up – fabrycznie nowy rok lub używany nie starszy niż rok produkcji 2015. Dla analizatorów podać typ, model i rok produkcji. |  |
|  | Wydajność analizatorów: analizator główny: min 240 testów PT/ godzinę, analizator back up min 240 testów PT/ godzinę, Analizatory główny, backup pracują w trybie 24-godzinnym naprzemiennie (materiały zużywalne i płyny myjące skalkulowane tak aby zapewnić pracę w trybie 24-godzinnym). |  |
|  | Analizator główny i backup (w pełni zautomatyzowany) ma wykorzystywać te same odczynniki do wykonywanych testów. (PT, APTT, FIB, D-Dimer, Antytrombina III). |  |
|  | Wykaz parametrów możliwych do oznaczenia na aparacie głównym i aparacie back up: -PT -APTT (odczynnik o umiarkowanej wrażliwości na antykoagulanty toczniowe) -FIBRYNOGEN -ANTYTROMBINA -D-DIMER ilościowo |  |
|  | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno met. Clausa jak i na podstawie czasu protrombinowego. |  |
|  | Oznaczenie metodami: wykrzepialną (optyczną), chromogenną , immunologiczną (analizator główny i back up) |  |
|  | Możliwość jednoczesnego oznaczenia parametrów wykrzepialnych, substratów chromogennych i immunologicznych w jednym „biegu” urządzenia. (analizator główny, analizator back up). |  |
|  | Możliwość doładowywania odczynników, próbek, wykonywania kalibracji, badań kontrolnych w każdym momencie pracy urządzenia bez przerywania ciągłości pracy (dotyczy analizatora głównego, analizatora back up). |  |
|  | Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich załadowanych odczynników, kontroli i kalibratorów. Automatyczny układ kontroli poziomu odczynników po załadowaniu na pokład analizatora z monitorowaniem zużycia oraz z uwzględnieniem numerów seryjnych i terminów ważności na pokładzie analizatora (urządzenie wskazuje objętość, która pozostała do wykorzystania) – analizator główny, analizator back up. |  |
|  | Odczynnik do oznaczenia D-Dimerów posiada certyfikat FDA do wykluczenia choroby zakrzepowo-zatorowej lub inny równoważny certyfikat wydany przez jednostkę regulatorową np. europejską jednostkę notyfikowaną. |  |
|  | Odpowiedniej mocy UPS-y dla komputera i analizatorów, podtrzymujące pracę aparatów w przypadku awarii zasilania. (przeglądy okresowe baterii do UPS)- analizator główny i analizator back up. |  |
|  | Metoda oznaczania D-Dimerów musi być wystandaryzowana na jednostkę FEU z wartościami odcięcia (cut off) dla wykluczenia zatorowości płucnej PE i zakrzepicy żył głębokich DVT na poziomie 0.5 mg/l lub 500 ng/ml FEU. Dotyczy analizatora podstawowego i analizator backup. Liniowość D-Dimerów bez rozcieńczenia nie mniej niż 4000 ng/ml FEU. Wymagana górna granica liniowości nie mniej niż 34 000 ng/ml FEU. |  |
|  | Aparat typu Random Access, Batch , Stat – analizator główny, analizator back up |  |
|  | Automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody (reflex test) – analizator główny, analizator back up. |  |
|  | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek. Automatyczne pobieranie próbek (osocza) bezpośrednio z probówek pierwotnych, do których pobrano krew. |  |
|  | Możliwość swobodnego doładowania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu (analizator główny, analizator back up) |  |
|  | Kontrola wykonywana dla parametrów: PT, APTT, FIB, D-Dimerów na dwóch poziomach codziennie,Antytrombiny na dwóch poziomach 3x w tygodniu i przesyłana do modułu QC LIS. |  |
|  | Rozbudowany system kontroli uwzględniający karty Levey- Jeningsa i Reguły Westgarda. |  |
|  | Oferent zapewni materiały zużywalne, w tym płyny systemowe pozwalające na pracę analizatorów w trybie 24 godz. na dobę |  |
|  | Minimum 80 pozycji na próbki badane w analizatorze głównym oraz analizatorze back up Minimum 20 chłodzonych pozycji na odczynniki w analizatorze głównym oraz analizatorze back up Minimum 300 kuwet pomiarowych na pokładzie w analizatorze głównym oraz analizatorze back up. |  |
|  | Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja wraz z transmisją danych. Dostawca poniesie koszty dostosowania i wpięcia analizatorów do istniejącego LSI |  |
|  | Analizatory wyposażone w 2 dodatkowe komputery wraz z monitorem, klawiaturą, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką i myszką. |  |
|  | Oferent zapewni kontrolę międzynarodową dla 2 parametrów: (Antytrombina, D-Dimery) z taką częstotliwością aby uzyskać certyfikat. |  |
|  | Oferent dostarczy razem do w/w zadania wirówkę laboratoryjną do wirowania próbek koagulologicznych (parametry: 100-18000 rpm, wirówka z możliwością chłodzenia, min 24 miejsca na próbki). |  |

|  | Terminy ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
| --- | --- | --- |
|  | W przypadku, gdy w trakcie okresu dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie większej liczby kontroli, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych i innych niezbędnych do pracy analizatora głównego i backup niż zdeklarowana przez wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza oferent na normalnych zasadach nieodpłatnie. |  |
|  | Zestawienie oznaczeń oraz kontroli, na których są kontrolowane z objętościami w opakowaniu, stabilnością po otwarciu kontrolki oraz z objętościami jakie pobiera analizator dla poszczególnych parametrów oraz podanie objętości martwej. |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów dla punktów1, 3-11, 13-19, 21, 28 z zaznaczeniem

i podaniem strony.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

ZAKRES nr 2

Załącznik nr 1B

- PARAMETRY WYMAGANE DO SPEŁNIENIA TESTY DIAGNOSTYCZNE

| LP. | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Dotyczy poz. 1-8, 12, 13 (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) W testach wykorzystana jest metoda immunochromatografii. |  |
|  | Dotyczy poz.. 2: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Oznaczenie antygenów rotavirus, adenowirus i norovirus w jednym teście. |  |
|  | Dotyczy poz. 1-8, 12, 13 (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Testy kasetkowe posiadają wbudowaną kontrolą jakości (potwierdzenie poprawności wykonania oznaczenia). |  |
|  | Dotyczy poz. 1-2, 6, 8, 11: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) W teście wykonywanym z kału można oznaczyć parametry z materiału przechowywanego do 48 godzin bez potrzeby zamrażania. |  |
|  | Dotyczy poz. 9-11 (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) W testach wykorzystana jest metoda immunofluorescencji, odczyt wynik w czytniku/aparacie. Urządzenie fabrycznie nowe. Certyfikat CE czytnika/aparatu dołączony do oferty. Testy posiadają wbudowaną kontrolą jakości (potwierdzenie poprawności wykonania oznaczenia). |  |
|  | Dotyczy poz. 1-13 (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Każdy test pakowany pojedynczo. |  |
|  | Dotyczy poz. 4-5 (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Każdy zestaw testów zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, nie wbudowaną w test, w postaci wymazówek. |  |
|  | Dotyczy poz.1: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 95% i specyficzność nie mniejsza niż 93% względem aglutynacji lateksowej z próbek klinicznych pacjentów |  |
|  | Dotyczy poz.2: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Norowirus: Czułość nie mniejsza niż 99% i specyficzność nie mniejsza niż 98% Rotawirus: Czułość nie mniejsza niż 97% i specyficzność nie mniejsza niż 97% względem aglutynacji lateksowej z próbek klinicznych pacjentów Adenowirus: Czułość nie mniejsza niż 95% i specyficzność nie mniejsza niż 97% względem aglutynacji lateksowej z próbek klinicznych pacjentów |  |
|  | Dotyczy poz. 3: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 99% i specyficzność nie mniejsza niż 99% względem aglutynacji lateksowej z próbek klinicznych pacjentów |  |
|  | Dotyczy poz. 4: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 86% i specyficzność nie mniejsza niż 70% względem posiewów krwi pacjentów |  |
|  | Dotyczy poz.5: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 95% i specyficzność nie mniejsza niż 95% względem innych metod laboratoryjnych |  |
|  | Dotyczy poz.6: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 95% i specyficzność nie mniejsza niż 97% względem metody mikroskopowej próbek klinicznych pacjentów |  |
|  | Dotyczy poz. 7: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Dolna granica wykrywalności 10mIU/ml hCG w próbce moczu. Czułość nie mniejsza niż 99% i specyficzność nie mniejsza niż 99%. |  |
|  | Dotyczy poz. 8: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Dolna granica wykrywalności 10 ng/ml hemoglobiny w próbce kału. Czułość nie mniejsza niż 99% i specyficzność nie mniejsza niż 99%. Brak konieczności przygotowania pacjenta do badania np.: specjalna dieta - brak wpływy hemoglobiny zwierzęcej na wynik testu. |  |
|  | Dotyczy poz.11: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Czułość nie mniejsza niż 94% i specyficzność nie mniejsza niż 95% względem metody referencyjnej (CLIA) |  |
|  | Dotyczy poz.12: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Test do wykrywania minimum karbapenemazy: OXA-23, OXA-40, OXA-58 i NDM w hodowlach szczepów bakteryjnych. Czułość nie mniejsza niż 98% i specyficzność nie mniejsza niż 98% względem metody fenotypowej i molekularnej. |  |
|  | Dotyczy poz.13: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Test do wykrywania betalaktamazy typu CTX-M w hodowlach szczepów bakteryjnych. Czułość nie mniejsza niż 100% i specyficzność nie mniejsza niż 100% względem metody molekularnej. |  |
|  | Dotyczy poz. 14: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Test lateksowy do identyfikacji gatunku Staphylococcus aureus muszi zawierać wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia oznaczenia oraz kontrolę reakcji ujemnej cząstek lateksu. Czułość nie mniejsza niż 96% i specyficzność nie mniejsza niż 97% względem wykrywania koagulazy probówkowej. |  |
|  | Dotyczy poz. 15: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F, G. Test lateksowy musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia oznaczenia oraz antygen kontrolny (reakcja dodatnia z odczynnikami poszczególnych grup) oraz kontrolę reakcji ujemnej cząstek lateksu. |  |
|  | Dotyczy poz. 16: (zał nr 1A – wykaz asortymentowo-cenowy) Test do wykrywania beta-laktamaz w postaci krążka. Reakcja oparta na zmianie barwy. Odczyt do 1h. |  |
|  | Daty ważności testów powinny być nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony): 1-21

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

ZAKRES  3                                                                                                                                                              				Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Względna czułość, względna swoistość testów antygenowych w stosunku do metody RT-PCR. - SARS-CoV-2 Względna czułość min. 96% Względna swoistość min. 99% Dokładność min. 98% Grypa A Względna czułość min. 95% Względna swoistość min. 99% Dokładność min. 98% Grypa B Względna czułość min. 92% Względna swoistość min. 99% Dokładność min. 98% Syncytialny wirus oddechowy (RSV) Względna czułość min. 94% Względna swoistość min. 96% Dokładność min. 95% Adenowirus Względna czułość min. 96% Względna swoistość min. 98% Dokładność min. 98% - Mycoplasma pneumoniae Względna czułość min. 91% Względna swoistość min. 98% Dokładność min. 97% - Metodyka testu zawiera informacje o reaktywności krzyżowej dla min. 14 patogenów oraz substancjach zakłócających - Materiał do badań -wymaz z nosogardzieli |  |
|  | Względna czułość, względna swoistość testów antygenowych stosunku do metody hodowli drobnoustrojów Strep A Względna czułość min. 95% Względna swoistość min. 97% Dokładność min. 97% - Metodyka testu zawiera informacje o reaktywności krzyżowej dla min. 22 patogenów - Materiał do badania – wymaz z gardła |  |
|  | Termin ważności odczynników min.12 miesięcy od dostarczenia do Zamawiającego. |  |
|  | Odczynniki max. trzech serii przez okres obowiązywania umowy dla wszystkich parametrów |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla punktów (zaznaczenia w tekście i podania strony): 1-2

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.