Załącznik nr 1 do projektu Umowy ramowej

………………………………………

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Alkomat stacjonarny

- Urządzenie ma dokonywać pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 
na zasadzie osłabienia promieniowania podczerwonego.

- Zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu 
– od 0,00 mg/l do min 2,00 mg/l - i w takich jednostkach powinien być podawany wynik pomiaru.

- Konstrukcja analizatora powinna umożliwiać badanie za pomocą wymiennego ustnika.

- Dokładność pomiaru i odczytu – do dwóch miejsc po przecinku.

- Wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Wyświetlacz powinien umożliwiać odczyt w warunkach złego oświetlenia 
bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń oświetlających.

- Na wyświetlaczu powinny pojawiać się komendy (w języku polskim, lub w postaci zrozumiałych piktogramów) informujące o sposobie i czynnościach jakie należy wykonać przeprowadzając pomiar.

- Praca w zakresie temperatur od 0O C do 40O C.

- Analizator powinien byś zaopatrzony w system kontroli ciągłości wydechu (zalecane sygnalizowanie dźwiękiem braku ciągłości).

- Zasilanie – 230V prąd przemienny (z gniazda sieciowego) oraz 12V prąd stały (z gniazda zapalniczki samochodowej).

- Zamocowany do obudowy uchwyt do przenoszenia urządzenia.

- Analizator winien posiadać wbudowane urządzenie do drukowania wyniku badania.

- Wydruk - na papierze z rolki.

- Wydruk powinien być w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane:

- Nazwę, typ  i numer fabryczny analizatora,

- Datę (rok, miesiąc, dzień) i czas (godzina, minuta) dokonania pomiaru,

- Wynik pomiaru z jednostką miary,

- Miejsce na wpisanie danych personalnych osoby badanej oraz miejsce na pieczęć 
i podpis przeprowadzającego badanie,

- Wskazanym jest aby wydruk zawierał datę ostatniej kalibracji lub datę następnej, objętość wydmuchiwanego powietrza i czas dmuchania.

Oferowane urządzenie powinno posiadać:

- świadectwo wzorcowania w min. 2 pkt pomiarowych np: 0,10mg/l i 0,25 mg/l, (przekazywane Zamawiającemu przy dostawie),

- instrukcję obsługi i gwarancję w języku polskim.

Ukompletowanie analizatora

- Analizator z wbudowanym urządzeniem drukującym

- Kabel zasilający dla prądu przemiennego

- Kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki samochodowej.

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Karta gwarancyjna w języku polskim

- Świadectwo wzorcowania z terminem ważności.

- 100 szt. ustników jednorazowych dedykowanych do urządzenia.

Dostarczane w komplecie z analizatorem ustniki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dotyczące jakości zdrowotnej ustników, lub równoważnie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowany produkt 
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Okres gwarancji : minimum 24 miesiące.