# Załącznik nr 11 do SWZ

# Załącznik nr 11 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Szyna CPM do stawu biodrowego i kolanowego

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 3 |  | - Zakres ruchomości dla stawu kolanowego - (wyprost zgięcie) od - 10° do 120°, | Tak |  |
| 4 |  | - Zakres ruchomości dla stawu skokowego: - Zgięcie podeszwowe 40° - Zgięcie grzbietowe 30° - Inwersja 30° - Ewersja 30°, | Tak |  |
| 5 |  | - Zakres ruchomości dla stawu biodrowego - (wyprost zgięcie) od 10° do 75°, | Tak |  |
| 6 |  | - Prędkość od 45° do 155°/min, | Tak |  |
| 7 |  | - Wymiary kończyny: od 71 do 99 cm, | Tak |  |
| 8 |  | - Wymiary kości piszczelowej od 38 do 53 cm , | Tak |  |
| 9 |  | - Dla pacjentów o wzroście i wadze maksymalnej: od 145 do 195 cm oraz 130 kg, | Tak |  |
| 10 |  | - Sterowanie za pomocą ręcznego pilota | Tak |  |
| 11 |  | - Możliwość zablokowania panelu sterowania urządzeniem, | Tak |  |
| 12 |  | - Autodiagnostyka urządzenia podczas każdorazowego uruchamiania, | Tak |  |
| 13 |  | - Przerwa wyprostu i zgięcia regulowana co najmniej od 0 do 900 sekund, | Tak |  |
| 14 |  | - urządzenie do pracy ciągłej | Tak |  |
| 15 |  | - W przypadku zbyt dużego nacisku (obciążenia, zblokowania) nastąpi ruch w kierunku odwrotnym, | Tak |  |
| 16 |  | - Wymiary urządzenia max(dł. x szer.) - 94 x 33 cm ± 2cm, | Tak |  |
| 17 |  | - Waga nie większa niż 13 kg. | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy