Łódź, 04.06.2025r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki - nr sprawy: 34/D/25.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 11, 12 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 4 pozycji 11,12 i 13

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił sprostowanie.

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji 6 prowadnika do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego o pokryciu hydrofilowym na dystalnych 26,5cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 10 prowadnika wieńcowego do CTO o następujących parametrach:

• 	Dostępna średnica 0,010” oraz 0,014”

• 	Dostępne końcówki taperowane 0,009”, 0,011”, 0,012”

• 	Dostępne prowadniki z dystalną część prowadnika upleciona z 8 drutów lub 63 drutów

zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

•	Sztywność końcówek: 2,0g; 3,0g; 4,0g; 6,0g; 9,0g; 12,0g

•	Kształt końcówki: prosta, pre-shape

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Dotyczy Wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 Ust. 1:

1.

Strony ustalają, iż w przypadku:

a) Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego) w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą;

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki;

c) niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień), Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 2,5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 100 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

d) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

e) rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w § 6 ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Wzoru umowy

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt spełniajacy warunki ciśnienia RBP (14atm dla średnic 4,5-5mm, 16atm. dla średnic 2,5-4mm), z pominięciem parametrów oczekiwanych w pozycji 3.7 ( 14 atm średnica 4.0 mm, 15 atm średnica 2.5 – 3,5 mm) spełniając pozostałe warunki SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3.11 zgodzi się dopuścić produkt o profilu przejścia 1.25mm

(0,049'') dla średnicy 3mm, spełniając pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować Sten wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Sirolimus o podanych parametrach:

- stent z biodegradowalnym polimerem uwalniający lek, kobaltowo-chromowy (hybrydowa konstrukcja

komórki) zamontowany na urządzeniu do wymiany stentów typu „rapid exchange” (balon);

- balon typu - semi - compliant;

- modułowa konstrukcja „wielokomórkowa”;

- długości stentów: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28 , 32, 40 mm;

- średnice stentów - 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm; - grubość ściany stentu - małe naczynie – 68

μm, średnie naczynie – 79 μm ; - szerokość ściany stentu - małe naczynie – 78 μm, średnie naczynie –

88 μm;

- profil wejścia - 0,016 ± 0,001" (0,41 mm);

- ciśnienie NP - 11 atm;

- ciśnienie RBP - 16 atm;

- dawka leku - 2,60 μg/mm2;

- zaciskany profil stentu 0,85-1,10 mm

- stopień odbicia sprężystego średnio poniżej 7%

- profil przejścia dla średnicy 3.0 mm 0.045”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy typu non-compliant o ciśnieniu RBP- 22 Atm (2,0- 4,0 mm); 20 Atm (4,5-5,0 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 6 poz. 1 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 μm

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu – nylon 12

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia – 0,016”

Profil przejścia – 0,023”

Skrót perspektywiczny - ≤ 2,0 %

Siła promieniowa - ≥ 0,17N/mm2

Odrzut (recoil)– 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 μm/mm2

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP – 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący – 5F

Zgodny prowadnik – max 0,14”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 6 poz. 2 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach.

Dane techniczne:

Długość cewnika - 141 cm

Profil wejścia - 0,016”

Profil przejścia - 0,023”

Powłoka - Hydrofilna

Markery - Platynowo-irydowe

Sposób złożenia balonu - 3 fałdy

Materiał balonu - Nylon 12

Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm

Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm

Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm

Długość końcówki - 3 mm

Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon)

Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00

Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50

Długość (mm): 6, 10,15, 20, 25, 30

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający