## Pakiet 1
Nr sprawy: 33/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET 1
Lp | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | VAT% | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa produktu Nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Rękawica diagnostyczna jednorazowego użytku, bezpudrowa i bezlateksowa, wykonana z syntetycznego nitrylu w kolorze niebieskim z teksturowaną powierzchnią palców. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Rolowany mankiet. AQL ≤ 1,5. Grubość na koniuszku palca 0,07 mm, grubość na dłoni: 0,06 mm, grubość na mankiecie 0,04 mm. Długość rękawicy min. 240 mm., szerokość (tolerancja +/-2 mm) dla XS: 75 mm, S: 85 mm, M: 95 mm, L: 110 mm, XL: 115 mm. Siła przy rozrywaniu przed starzeniem 10,1 N, po starzeniu 9,5 N (mediana). Wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 dla wyrobów medycznych spełniający następujące normy, EN ISO 13485:2016, EN 455-1,2,3,4 lub równoważne. Środek ochrony osobistej kategorii III, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej spełniający normy EN ISO 374-1,2,4,5 , EN 21420(EN 420), EN 16523-1, ISO 2859 lub równoważne. Spełniający wymogi zgodności opakowania: EN ISO 15223-1, EN 1041+A1. Wyrób medyczny do użytku: medycznego, badawczego, diagnostycznego, terapeutycznego. Wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością. Nie zawiera substancji rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych (zgodne z listą Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)). Ocena biologiczna zgodna z EN ISO 10993-1,5,10 lub równoważna. Rozmiary: XS, S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie = 100 szt. | op. | 20000
2. | Rękawica diagnostyczna jednorazowego użytku, bezpudrowa i bezlateksowa, wykonana z elastycznego nitrylu z teksturowaną powierzchnią palców, odporna na działanie substancji chemicznych i cytostatyków. Odporna na wirusy, bakterie i grzyby. Wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Wewnętrzna powłoka chlorowana ułatwiającą zakładanie rękawiczek, Rolowany mankiet. AQL ≤ 1,0. Grubość na koniuszku palca 0,09 mm, dłoni 0,07 mm. Długość rękawicy min. 240 mm., szerokość (+/-2 mm) dla XS: 76 mm, S: 86 mm, M: 98 mm, L: 107 mm, XL: 115 mm. Siła przy rozrywaniu po starzeniu 6 N. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III Typ B. Produkt zgodny z Rozporządzeniem o Wyrobach medycznych EU 2017/745 oraz z EN 455-1,2,3,4, EN PN 374 1: 2016 + A1: 2018, EN PN 374-5: 2016 VIRUS, EN 16523-1:2016 (min. 10 substancji chemicznych w tym Etanol 70% - min. 16 min.,Izopropanol 45% - min. 76 min., Chlorhexydyna 4% - 480 min.) oraz przebadany na min. 12 cytostatykach w tym Carmustine - min. 72 min., Cisplatin, Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C - pow. 480 min (patwierdzone wynikami badań). Rozmiary: XS, S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie = 150 szt. | op. | 100
RAZEM

## Pakiet 2
Nr sprawy: 33/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET 2
Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | VAT% | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa produktu Nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 30000
2 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo- nitrylowe, bezpudrowe, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii warstwa wew. 100% nitryl, wewnątrz dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. Średnia grubość: na palcu 0,17 mm, długość min. 275-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania przed starzeniem min. 16 N, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie co najmniej 4 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 25 substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 739 lub EN 16523-1 oraz na przenikanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raporty z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 2500
3 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość nie mniejsza niż: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas nadoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. | para | 7000
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe w systemie podwójnego zakładania, zewnętrzne w kolorze lateksu, wewnętrzne kontrastowe zielone z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. . AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru. Średnia grubość rękawicy spodniej na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia grubość rękawicy wierzchniej na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie = 25 kompletów. Rozmiary 5,5-9,0. | komplet = 2 pary | 3500
Razem | [5 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
Nr sprawy: 33/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET 3
Lp | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | VAT% | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa produktu Nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Rękawice diagnostyczne niesterylne, winylowe, bezpudrowe o gładkiej powierzchni, mankiet rolowany. Długość 240 mm. Kształt uniwersalny (pasujący na prawą i lewą rękę), kolor biały (półprzezroczysty). Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczona nazwa producenta, seria i data ważności. Wyrób zgodny z normami: EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 EN 374-1:2016+A1:2018 typ B (ochrona przed chemikaliami) EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5:2016 ochrona przed mikroorganizmami (bakteriami, grzybami i wirusami) Test przepuszczalności AQL- max. 1,5. Wyrób medyczny klasy I (2017/745) Środek Ochrony Indywidualnej klasy III (2016/425) Rozmiar: S, M. Długość 240mmm. W opakowaniu jednostkowym: 100 szt. | op. | 250
RAZEM