Modyfikacja nr 2 z dn. 28.02.2025 r. / Załącznik Nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia / na ,,Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.'' / Znak sprawy: 373/2025 / projekt mieszkańców wybrany w ramach "Ełckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025" finansowany z budżetu Gminy Miasta Ełku
L.p.	Wymagane parametry	Wykonawca obligatoryjnie wypełnia / wiersze w niniejszej kolumnie / - w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

I Informacje podstawowe.

1	Samochód bazowy: / - fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., niedemonstracyjny.	Podać: / Rok produkcji:
2	Podać markę i model, numer oraz datę wydania świadectwa homologacji.	Podać: / Marka …………….. / Model ……………… / Nr świadectwa homologacji ……………….. / Data wydania świadectwa homologacji ………………..
3	Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN-1789+A2 lub równoważne (w zakresie ambulansu typu C) i norm PN-EN 1865 lub równoważne
4	Warunki gwarancji i serwisu: Mechaniczna - minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów / Lakier - minimum 24 m–ce / Perforacja - minimum 10 lat / Zabudowa medyczna - minimum 24 m-ce / Sprzęt medyczny- minimum 24 m-ce	Podać: / Warunki gwarancji i serwisu: / Mechaniczna- …........... m-ce bez limitu kilometrów / Lakier - …........... m–ce / Perforacja- ........... lat / Zabudowa medyczna- ........... m-ce / Sprzęt medyczny- ........... m-ce
II Nadwozie.
1	Typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z izolacją termiczną i akustyczną.
2	Przedział medyczny częściowo przeszklony, zawierający minimum dwa wyjścia ewakuacyjne znajdujące się z dwóch rożnych stron, umożliwiające ewakuację pacjenta i personelu zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN-1789+A2 lub równoważne.
3	Przystosowany do przewozu minimum 3 osób w tym 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.
4	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z normą PN EN 1789 lub równoważne. / Fotele wyposażone w podłokietniki. Fotel kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach, z regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
5	Wysokość przedziału medycznego minimum 1,85 m.
6	Długość przedziału medycznego minimum 3,00 m. Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m.
7	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o minimum 2600. Kieszenie z siatki na tylnych drzwiach.
8	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą.
9
10	Drzwi boczne prawe do przedziału medycznego ze stopniem wewnętrznym oraz ze stopniem zewnętrznym automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
11	Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.
12	Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy.
13	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (minimalna wysokość przejścia 1500 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm)
14	Lakier w kolorze żółtym.
15	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
16	Centralny zamek wszystkich drzwi.
17	Autoalarm.
18	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, oraz dwie kurtyny powietrzne.
19	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.
20	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.
21	Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego, z możliwością regulacji głośności z przedziału medycznego.
22	Światła boczne pozycyjne.
23	Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: 2 butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym- zamontowane mocowania, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, kamizelkę ortopedyczną przeznaczoną do stabilizacji kręgosłupa na całej jego długości, w tym w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym oraz trzy kaski. Konstrukcja schowka ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwację manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony od wewnątrz ambulansu.
24	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: / - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych / - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V / - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy / - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego / - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego / - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych).
25	Homologacja na pojazd skompletowany – pojazd specjalny – sanitarny ambulans.
III Silnik.
1	Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
2	Silnik o mocy minimum 160 KM.	Podać: / Silnik o mocy ………… KM.
3	Moment obrotowy minimum 350 Nm.	Podać: / Moment obrotowy ……… Nm.
4	Silnik o pojemności skokowej minimum 1950 cm³.	Podać: / Silnik o pojemności skokowej ………. cm³.
IV Zespół przeniesienia napędu.
1	Skrzynia biegów manualna synchronizowana/lub automatyczna.
2	Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.
3	Napęd na koła przednie lub tylne.
4	System stabilizacji toru jazdy.
5	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu.
6	Układ wspomagania ruszania pod górę.
V Układ hamulcowy, systemy bezpieczeństwa.
1	Ze wspomaganiem.
2	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania.
3	Elektroniczny korektor siły hamowania.
4	Układ wspomagania nagłego hamowania.
5	Hamulce tarczowe wszystkich kół.
VI Zawieszenie.
1	Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne minimum jednej osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne.
2	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego.
VII Układ kierowniczy.
1	Ze wspomaganiem.
2	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
VIII Ogrzewanie i wentylacja.
1	Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik.
2	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy minimum 2000 W
3	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem, o mocy minimum 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN EN 1789 lub równoważne.
4	Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno- wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego, realizowana przez wentylator dachowy o wydajności zgodnej z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważne
5	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy.
IX Instalacja elektryczna.
1	Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o wydajności minimum 180A.
2	Dwa akumulatory o łącznej pojemności minimum 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
3	Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem, ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich, umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju.
4	Zasilanie zewnętrzne 230 V z minimum 3 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V + 3 przewody zasilające minimum 8 m.
5	Minimum 4 gniazda 12 V oraz minimum 3 gniazda 230V w przedziale medycznym.
6	Grzałka w bloku (układzie smarowania) silnika zasilana z sieci 230V.
X Wyposażenie pojazdu
1	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
2	Kosz na śmieci.
3	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
4	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów.
5	Czujnik deszczu (wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania).
6	Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie.
7	Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji.
8	Szyny do mocowania sprzętu na ścianie bocznej lewej o długości minimum 30 cm. Dodatkowe mocowanie do posiadanej przez Zamawiającego pompy infuzyjnej Ascor AP24.
9	Wydzielone miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej tj. do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia do masażu klatki piersiowej Lukas2.
10	Centralna instalacja próżniowa z regulatorem siły ssania z manometrem podciśnienia, z jednym punktem poboru, wyposażona w słój wielorazowego użytku z zaworem przelewowym o pojemności minimum 1 litr na wydzielinę, z kompletem przewodów (stacjonarna).
11	Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy zapewniający sprawną niezawodną i wygodną komunikację stosowaną w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zamontowany w pojeździe, z zapisanymi częstotliwościami SOR-ów i Izb Przyjęć potrzebnymi do pracy ambulansu w województwie Warmińsko-Mazurskim.
12	Krótkofalówka + stacja dokująca zamontowana w dostępnym miejscu w ambulansie zapewniającą sprawną niezawodną i wygodną komunikację stosowaną w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego współpracująca z radiotelefonem z pkt 11.
13	2 trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, koło zapasowe.
14	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
15	Opony zimowe 4 szt zamontowane na pojeździe, opony letnie 4 sztuki. Data produkcji- nie starsze niż 12 m-cy. / Koło zapasowe pełnowymiarowe.
16	Półki w kabinie kierowcy nad przednią szybą pojazdu.
17	Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230 V - przetwornica minimum 1500 W. Minimum jedno gniazdo w przedziale medycznym, umożliwiające podłączenie aparatury wymagającej zasilania 230 V w czasie jazdy. zasilane z tej przetwornicy, niezakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności.
18	Czujniki parkowania przednie i tylne z wizualną sygnalizacją lub kamera cofania.
19	Instalacja Systemu SWD PRM: / - antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej / - podstawa pod drukarkę w przedziale medycznym / - antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS / - uchwyt do drukarki posiadanej przez Zamawiającego tj. marki HP M15W LaserJet pro / - połączenie drukarki oraz stacji dokującej poprzez kabel USB / - stacja dokująca zamontowana w centralnej części kokpitu kabiny kierowcy umożliwiająca swobodne przejście z kabiny kierowcy do przedziału medycznego. Zamawiający nie dopuszcza mocowania stacji dokującej do tabletu na tzw. stopie. / - wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej dla całego systemu. / - Moduł GPS
20	Lodówka- wbudowana w zabudowę, pojemnik termoizolacyjny przeznaczony do transportu leków wymagających niskiej temperatury (około + 5 stopni Celsjusza).
XI Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa i oznakowanie. Zamawiający wymaga aby w pojeździe znajdował się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej.
1	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu. W komorze silnika lub w pasie przednim zamontowany głośnik o mocy minimum 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
2	Dodatkowe sygnały pneumatyczne (minimum 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania
3	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne LED na wysokości podszybia lub pasa przedniego.
4	Lampa niebieska LED umieszczona w tylnej części dachu.
5	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu.
6	Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi.
7	Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym (LED) do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
8	Oznakowanie ambulansu musi być zgodne ze sposobem oznakowania jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Oznakowanie ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
XII Oświetlenie przedziału medycznego. - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. lub równoważne oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
1	Światło rozproszone LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego.
2	Oświetlenie punktowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (minimum 2 szt.).
3	Źródło światła punktowego LED zamontowany nad blatem roboczym.
XIII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta – Zamawiający wymaga, aby pomieszczenie dla pacjenta pomieściło urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 lub równoważne w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C. Powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe
1	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych: / - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, deski pediatrycznej, szyn do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn, torby opatrunkowej, zestawów medycznych. / - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 3 szt.). załączyć schemat / - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe. / - na ścianie prawej, w tylnej jej części zabudowa meblowa od podłogi do wysokości półek szafka z lodówką sprężarkową ze schowkiem oraz miejsce na jedną torbę bądź plecak.
2	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: / - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (minimum 2 szt. szuflad). Jedna z szuflad podzielona przegródkami na 12 części umożliwiające przechowywanie drobnego sprzętu medycznego typu strzykawki, venflony. / - kosz na śmieci / - miejsce na plecak medyczny / - na blacie/nad blatem zabudowy zamontowany uchwyt do drukarki posiadanej przez Zamawiającego marki HP M15W LaserJet pro / - Zamawiający nie dopuszcza mocowania drukarki w szufladzie zabudowy.
3	Uchwyt do kroplówki na minimum 4 szt. mocowane w suficie.
4	Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
5	Centralna instalacja tlenowa składająca się z: / - miejsca na 2 butle tlenowe 10 l. (schowek zewnętrzny). / - zamontowanego na ścianie lewej przedziału medycznego panelu tlenowego z minimum 2 punktami poboru / - szybko-złącze do podłączenia butli / - ruchoma końcówka przepływomierza o kąt 360 stopni do podłączenia maski lub wąsów Tlenowych / - sufitowy punkt poboru tlenu
6	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego posiadanego przez Zamawiającego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka do akumulatorów Lifepak 15. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Zamontowany uchwyt do defibrylatora Lifepak 15 posiadanego przez Zamawiającego. / Uchwyt/miejsce do mocowania ssaka przenośnego LIFETIME SA-PB 1-4 posiadanego przez Zamawiającego, wraz z gniazdem 230V tj. przemysłowym wtykiem zasilającym CEE SELV 12V umieszczonym w zabudowie.
7	Podstawa (laweta) pod nosze główne kompatybilna z oferowanymi przez Wykonawcę noszami (zgodnie z pkt 1 Rozdziału XVI Wyposażenie medyczne), sterowana mechanicznie.
8	Uchwyt mocujący trzy pudełka na rękawiczki jednorazowe, zamontowany na ściance działowej lub ściance lewej.
XIV Łączność radiowa.
1	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu / spełniająca następujące wymogi: / zakres częstotliwości: 168-170 MHz, / współczynnik fali stojącej: 1,6 / polaryzacja pionowa, / charakterystyka promieniowania: dookólna, / odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. / długość elektryczna anteny: λ/4
XV Pomieszczenie dla pacjenta
1	Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: / jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotel z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym kątem oparcia pod plecami, z zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej lub zagłówkiem zintegrowanym z oparciem / obrotowy fotel zamontowany u wezgłowia noszy, umożliwiający jazdę tyłem lub przodem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej lub zagłówkiem zintegrowanym z oparciem, z systemem przesuwu zgodnym z osią wzdłużną pojazdu / lub bez przesuwu.
2	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
3	Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne.
4	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.
5	Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym.
6	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury.
7	Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: / informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu / z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) / informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu / sterujący oświetleniem przedziału medycznego / sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego / zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
XVI Wyposażenie medyczne.
1	Nosze główne zestaw (transporter, nosze, materac, pasy bezpieczeństwa), długość minimum 1970 mm, szerokość minimum 550 mm, Wysokość maksymalna 1020 mm, wysokość minimalna 367 mm, wysokość załadowcza minimum 700 mm, ciężar transportera max 36 kg, ciężar noszy do 23kg, waga transportera max. 36 kg, udźwig transportera w przedziale do 270 kg, udźwig noszy minimum 227 kg, automatyczny mechanizm zwalniania przednich nóg transportera, możliwość sprawnego manewrowania w ciasnych pomieszczeniach (blokada kół do jazdy na wprost), regulacja poziomu wysokości, odblaskowe elementy, hamulce tylnych nóg, system antystatyczny zapewniający uziemienie noszy, kółka o średnicy minimum 150 mm, dodatkowe boczne uchwyty, nosze mają umożliwiać ułożenie pacjenta w kilku dogodnych pozycjach, część pod plecami ma być ruchoma w zakresie 0 - 90 stopni, oparcie głowy powinno odchylać się do tyłu zapewniając położenie udrażniające drogi oddechowe i dogodne do intubacji. Ruchoma tylna część noszy ma umożliwiać zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej. / Zgodność z normami: / PN EN 1865 lub równoważne oraz PN EN 1789 lub równoważne.	Podać nazwę asortymentu: / …………………………….
2	Krzesło kardiologiczne transportowe: / - wykonane z materiału odpornego na korozję oraz dodatkowo zabezpieczone przed korozją i na działanie płynów eksploatacyjnych; wyposażone w siedzisko i oparcie montowane fabrycznie z twardego materiału odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne / - możliwość złożenia do transportu w ambulansie / - wyposażone w 4 kółka jezdne, wyposażone w przednie hamulce / - wyposażone w składane tylne rączki transportowe, zabezpieczone pianką, umożliwiające szybkie ich rozpięcie / - wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją wysokości na co najmniej 2 poziomach / - wyposażone w podłokietnik na stopy pacjenta, zintegrowany oraz dodatkowy demontowalny podłokietnik składany / - wyposażone minimum w 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie / Zgodność z normą: / PN EN 1865 lub równoważne	Podać nazwę asortymentu: / …………………………….
Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania ambulansu i wydzielenia jego zabudowy w taki sposób, aby powyższe wyposażenie mogło być umieszczone w sposób bezpieczny i funkcjonalny z uwagi na użytkowanie pojazdu w ruchu drogowym i ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i kadry medycznej.