Dostawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz dostawą materiałów zużywalnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CHIRURGICZNEGO SYSTEMU ROBOTYCZNEGO

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie lub str w poszczególnych dokumentach, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2024 (lub z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2024 ale z niektórymi komponentami pochodzącymi z produkcji 2023), kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

Nazwa i typ (dotyczy systemu robotycznego): ...............................................................................

Producent / kraj produkcji (dotyczy systemu robotycznego): ........................................................

Rok produkcji (min. 2024) (dotyczy systemu robotycznego):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego (dotyczy systemu robotycznego): ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie/ plik/ itp] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Robot chirurgiczny umożliwiający operacje w specjalizacjach minimum: • urologicznej: • chirurgicznej: • ginekologicznej: | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dostawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych na okres 38 miesięcy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System składający się co najmniej: • konsoli chirurgicznej (2 sztuki), • wózka lub wózków z minimum 4 ramionami robotycznymi (2 sztuki), • systemu wizyjnego (2 sztuki), • systemu do elektrokoagulacji (2 sztuki) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna (2 sztuki) |  |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  |  | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych zapewniając płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi | TAK |  |  | - - - |
|  | Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych | TAK |  |  | - - - |
|  | Konsola wyposażona w panel dotykowy oraz panel włączników nożnych umożliwiających minimum sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania, przełączania ramion robotycznych | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Sterowanie ramionami robotycznymi przez operatora przy pomocy manetek | TAK |  |  | - - - |
|  | Konsola umożliwiająca minimum: • sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji w tym co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych • włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego) | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna składająca się z minimum: • manetki sterujące (lewa i prawa), • pulpit sterujący (lewy i prawy), • przeglądarka stereoskopowa, • ekran dotykowy, • panel przełączników nożnych | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta z zachowaniem kierunku ruchu | TAK |  |  | - - - |
|  | Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D | TAK |  |  | - - - |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK |  |  | - - - |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: • wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, • przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg lub możliwości zmiany tych ustawień w trakcie trwania zabiegu, • sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, • programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi lub możliwości dokonywania zmian wartości energii poprzez personel medyczny na wieży systemu robotycznego w dowolnym momencie, • pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, • sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisu lub sterowania ustawieniami obrazu i/lub dźwięku, • sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazów USG, CT, kamer zewnętrznych), dopuszcza się możliwość sterowania tymi funkcjami z niezależnych zewnętrznych urządzeń będących na wyposażeniu sali operacyjnej, • sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) lub sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Wózek / wózki z ramionami robotycznymi (2 sztuki) |  |  |  |  |
|  | Wózek / wózki mobilne wyposażone w minimum 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie minimum 7 stopni swobody ruchów narzędzi | TAK, podać |  |  | Jeden wózek – 2 pkt. dwa wózki i więcej – 0 pkt. |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością obrotu narzędzi o minimum 360 stopni w osi długiej | TAK, podać |  |  | ≥ 360 stopni < 540 stopni – 0 pkt. ≥ 540 stopni – 1 pkt. |
|  | Uniwersalne ramiona robotyczne w pełni kompatybilne z oferowanymi narzędziami oraz endoskopami – możliwość jednoczesnego osadzenia zarówno endoskopu jak i narzędzia w każdym z ramion z osobna | TAK |  |  | - - - |
|  | Napęd elektryczny wózka / wózków: • umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania • zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego • interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który umożliwia położenia wózka robotycznego względem pacjenta (stołu) bez interfejsu napędu elektrycznego i przełączników przemieszczenia i zmiany wysokości ale z napędem elektrycznym wózka i ze wskaźnikiem laserowym wskazania centralnego punktu dokowania (stanowiącego również wskaźnik podjazdu do stołu pacjenta) | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania oraz systemem do uniknięcia kolizji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który posiada możliwość obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej oraz system laserowy umożliwiający ustalenie centralnego punktu dokowania bez systemu do uniknięcia kolizji | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego | TAK |  |  | - - - |
|  | System wizyjny z elektrokoagulacją (2 sztuki) |  |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • tor wizyjny o rozdzielczości minimum FullHD, • endoskop z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - minimum 3 szt. • endoskop z kątem patrzenia 30 stopni – minimum 6 szt. • źródła światła – w trakcie trwania umowy wymiana żarówek w źródle światła po stronie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wymiany całego źródła światła – w trakcie trwania umowy, ze względu na zintegrowanie tego modułu z systemem chirurgii robotycznej i zaleceniami postępowania serwisowego przez producenta systemu chirurgii robotycznej • monitora medycznego o wielkości minimum 24" oraz rozdzielczości minimum FullHD, • panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG | TAK, podać |  |  | ≥ 5x < 10x powiększenie optyczne – 0 pkt. ≥ 10x powiększenie optyczne – 1 pkt. |
|  | System wizyjny wyposażony w minimum 4 wyjścia wideo umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej oraz minimum 2 wejść pomocniczych wideo | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym w pełni kompatybilna i współpracująca z oferowanymi narzędziami tj. jako elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym, w pełni kompatybilna z systemem chirurgii robotycznej – zintegrowana i sterowana poprzez operatora na poziomie oprogramowania systemu chirurgii robotycznej i współpracująca z oferowanymi narzędziami chirurgii robotycznej | TAK |  |  | - - - |
|  | Elektrokoagulacja wyposażona w system ograniczenia mocy skutkujący redukcją dymu oraz zwęglenia w polu operacyjnym | TAK |  |  | - - - |
|  | Elektrogoagulacja wyposażona w minimum 3 presety tj. konfigurowalne ustawienia wstępne | TAK |  |  | - - - |
|  | Dodatkowe wyposażenie i wymagania |  |  |  |  |
|  | Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych) – szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 1b do SWZ (arkusz cenowy) – Tabela 1, muszą być kompatybilne z chirurgicznym systemem robotycznym wskazanym w Tabeli 2 arkusza cenowego (którego wymagane parametry określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia). | TAK, |  |  | - - - |
|  | Kontenery wsadowe do myjni (producent MMM) będącej własnością Zamawiającego – 1 szt. Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli wózek wsadowy rack/stelaż do narzędzi chirurgii robotycznej dla myjni Uniclean II Pl firmy MMM, który będzie posiadał odpowiednie przyłącza dla narzędzi oraz przyłącze dla endoskopu chirurgii robotycznej. Zamawiający informuje, że wózek wsadowy do myjni nie musi posiadać deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania uniwersalnych wózków wsadowych będących na wyposażeniu Zamawiającego w przypadku, gdy Producent systemu robotycznego nie wymaga podłączenia narzędzi robotycznych do specjalnie zaprojektowanych dysz w kontenerach wsadowych | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku – minimum 6 szt. | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Kuwety: 4 szt. kuwet do namaczania narzędzi, posiadających długości adekwatne do narzędzi. | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonania procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich zaoferowanych elementów systemu | TAK |  |  | - - - |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował pisemnie o każdej zmianie klasyfikacji dostarczanych wyrobów medycznych oraz o zmianach certyfikatów i/lub deklaracji zgodności, w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |  | - - - |
|  | Monitor podglądowy o rozdzielczości minimum FullHD, przekątnej minimum 55’’ (2 szt.), monitor na wózku jezdnym wyposażonym w ruchomy wysięgnik oraz uchwyt monitora z możliwością regulacji położenia monitora, wózek na 4 kołach w tym minimum dwa z blokadą. Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na monitor podglądowy, który nie będzie wyposażony w ruchomy wysięgnik (2 sztuki) Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na monitor podglądowy, który nie będzie wyposażony w ruchomy wysięgnik (2 sztuki)”. | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | ASPEKTY ŚRODOWISKOWE, INNOWACYJNE (wymogi dotyczą głównego przedmiotu zamówienia, czyli robotycznego systemu chirurgicznego) |  |  |  |  |
| 38. | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] Zamawiający potwierdza, że tryb niskiego poboru mocy [kW/h] w rozumieniu Zamawiającego jest trybem czuwania/uśpienia systemu chirurgii robotycznej, w którym operator/chirurg nie prowadzi zabiegu operacyjnego- a system chirurgii robotycznej nie jest w trybie pracy z narzędziami chirurgii robotycznej w ciele pacjenta. | podać |  | Nie dotyczy | Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
| 39. | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  | Nie dotyczy | Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
| 40. | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego również w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  | Nie dotyczy | Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
| 41. | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentów producenta systemu chirurgii robotycznej np.: raportów rocznych/raportów kwartalnych itp. , w których to Producent wskazuje spełnienie określonych norm/dyrektyw potwierdzających wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami/normami dotyczącymi ekologii i energooszczędności w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego parametru. | podać |  | Nie dotyczy | Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |
| 42. | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy Zamawiający uzna możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy w rozumieniu Zamawiającego, w którym operator/chirurg nie prowadzi zabiegu operacyjnego- a system chirurgii robotycznej nie jest w trybie pracy z narzędziami chirurgii robotycznej w ciele pacjenta. | podać |  | Nie dotyczy | Tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| 43. | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 44. | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników (poza materiałami zużywalnymi) [liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | TAK, podać |  | Wymagany (24 m-ce) – 0 pkt. Najdłuższy okres – 30 pkt., Inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji) |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | TAK |  |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | TAK, podać |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  | - - - |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy w cenie oferty przegląd z końcem biegu gwarancji, należy podać liczbę przeglądów w okresie gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 godzin | TAK, podać w godzinach |  | Wymagany (48h) – 0 pkt. Wartość najniższa – 10 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzech nieskutecznych próbach jego napraw gwarancyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) Zamawiający wyraża zgodę na zapis: W odniesieniu do dodatkowego wyposażenia wystarczające jest przedstawienie informacji dotyczących zapewnienia serwisu zgodnego z wymaganiami SWZ, bez konieczności wskazywania imiennych danych techników lub szczegółowych danych kontaktowych osób fizycznych. | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Zamawiający akceptuje, że dostęp serwisowy do systemu chirurgii robotycznej po upływie gwarancji możliwy jest tylko i wyłącznie przez podmiot, który posiada odpowiednie kompetencje, uprawnienia i certyfikaty inżynierów serwisowych, nadanych przez Producenta systemu chirurgii robotycznej. Tylko i wyłącznie wskazani przez Producenta inżynierowie uzyskają dostęp (haseł/blokad serwisowych) Producenta do danego systemu chirurgii robotycznej, co skutkuje również podtrzymaniem warunków serwisu pogwarancyjnego. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt. |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla pracowników Zespołu Sal Operacyjnych oraz Centralnej Sterylizacji w zakresie bezpiecznej pracy i przygotowywania narzędzi do procesu sterylizacji, jak również samego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur urologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga szkoleń rozszerzonych dla maksymalnie 6 zespołów planowanych do pracy z systemem robotycznym. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wydłużenia 8 tygodniowego okresu przeznaczonego na przeprowadzenie szkoleń rozszerzonych dla 6 zespołów operacyjnych ( operator-asystent), pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur urologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych- na cały okres trwania gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone, dodatkowe „na żądanie” Zamawiającego, dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur laryngologicznych (na wezwanie Zamawiającego) w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA dostarczona wraz dostawą |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) oraz, jeżeli dostarczony sprzęt jest używany, zawierający wpis o aktualnych przeglądach technicznych wymaganych przez producenta Sprzętu, potwierdzających sprawność sprzętu, pozwalającą na udzielanie świadczeń zdrowotnych | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |