Zakres nr 1 																Załącznik nr 1B

PARAMETRY WYMAGANE

dla analizatora do bio0chemicznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w MIC i SIR

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator: |  |
|  | Dzierżawa na okres 36 miesięcy nowego analizatora – automatyczny system do identyfikacji i lekowrażliwości wyposażonego w UPS. Dopuszcza się analizator używany nie starszy niż rok produkcji 2019. Wyposażenie dodatkowe niezbędne do obsługi analizatora fabrycznie nowe. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy na którym zostanie docelowo zainstalowany system ProfLab (wymagania dla zestawu zgodnie z załącznikiem nr 1D.) |  |
|  | Jeżeli analizator w wyposażeniu posiada drukarkę zewnętrzną, Wykonawca zapewni dostawę drukarki oraz dostawę tonerów przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wymaga drukowania wyników kalibracji, kontroli, alarmów. |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką oraz UPS. Komputer może stanowić część analizatora. System komputerowy umożliwia rejestrację, tworzenie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości, odczyt i automatyczną transmisję wyników po ich akceptacji oraz interpretację. Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej) |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych w systemie LIS. Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do LSI (ProfLab) |  |
|  | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych minimum 30 |  |
|  | Możliwość jednoczesnej inkubacji i analizowania testów identyfikacyjnych i/lub antybiogramowych dostosowana do potrzeb Zamawiającego |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań: napełnianie testów w analizatorze, inkubacja, odczyt wyników, usuwanie testów z komory inkubacyjno-pomiarowej po zakończonym odczycie |  |
|  | Możliwość wykonania identyfikacji i antybiogramu niezależnie , aby Zamawiający mógł każdorazowo wykonać pojedynczą identyfikację i pojedynczą lekowrażliwość. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w zakresie technicznym postaci graficznej lub tekstowe |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S,I,R na podstawie aktualnych wytycznych EUCAST |  |
|  | System ekspercki weryfikujący i nadzorujący poprawność uzyskanych wyników badań w oparciu o wymogi EUCAST, z aktualizacją do najnowszej wersji, aktualizacja bazy danych po każdej aktualizacji EUCAST (analiza zgodności identyfikacji z lekowrażliwością) |  |
|  | Program/moduł kontroli jakości, stanowiący integralną część systemu. Pozwala na sprawdzenie poprawności działania analizatora, poprawności uzyskiwanych wyników testów identyfikacyjnych oraz lekowrażliwości, mechanizmów oporności w oparciu o szczepy wzorcowe. |  |
|  | Identyfikacja automatyczna w aparacie dla następujących grup drobnoustrojów: bakterie Gram-ujemne w tym Neisseria, Haemophilus, Campylobacter, bakterie Gram-dodatnie (w tym Corynebacterium), Moraxella, bakterii rosnących w warunkach beztlenowych Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych, grzybów drożdżopodobnych |  |
|  | Ocena wrażliwości automatyczna w aparacie dla następujących grup drobnoustrojów: bakterie Gram ujemne, bakterie Gram dodatnie, grzyby drożdżopodobne |  |
|  | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem dla Staphylococcus wrażliwości na metycylinę (MSSA, MRSA, MRCNS, MSCNS) oraz na glikopeptydy (VISA, VRSA); dla ziarenkowców Gram-dodatnich mechanizmu oporności na makrolidy i linkozamidy (MLSB); dla Enterococcus oporności na glikopeptydy (VRE) oraz aminoglikozydy (HLAR); dla pałeczek Gram-ujemnych mechanizmów ESBL oraz informacja o podejrzeniu wytwarzania karbapenemaz, cefalosporynaz. |  |
|  | Standaryzacja gęstości inokulum. Dokładnie określony przez producenta zakres gęstości zawiesiny w skali McFarlanda, mierzony przy użyciu densytometru. |  |
|  | Standaryzacja objętości inokulum w studzienkach/okienkach reakcyjnych. Dokładnie określona przez producenta objętość zawiesiny w zbiornikach reakcyjnych |  |
|  | Maksymalnie dwa testy off-line potrzebne do wykonania i wprowadzenia w system w celu uzyskania wyniku identyfikacji |  |
|  | Ostateczny odczyt wyników dla bakterii po maksymalnie 24 godzinach. |  |
|  | Archiwizacja danych |  |
|  | Automatyczna kalibracja |  |
|  | Materiały do analizatora: |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zamknięte po napełnieniu w trakcie inkubacji i odczytu celem zabezpieczenia przed skażeniem analizatora i bezpieczeństwa pracy operatora |  |
|  | Daty ważności testów nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. |  |
|  | W ofercie zawarto koszt wszystkich materiałów zużywalnych w tym także odczynników stosowanych do czyszczenia i konserwacji aparatu zgodnie z wymogami producenta |  |
|  | Materiały mają być dostarczone na koszt sprzedającego sukcesywnie w terminie podanym przez kupującego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez nabywcę na bieżąco. |  |
|  | Ogólne: |  |
|  | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną 2 razy w roku – sprawdzian Labquality dla: bakteriologia ogólna 1 – tlenowce i beztlenowce, posiew moczu identyfikacja i oporność. |  |
|  | Wykonawca zapewni kontrolę międzylaboratoryjną w przypadku wyników wątpliwych wymagających sprawdzenia wraz z transportem materiału |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w terminach uzgodnionych z Kierownikiem laboratorium w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w miejscu instalacji aparatów |  |
|  | W razie potrzeby wykonawca wykona dodatkowe szkolenie personelu w czasie obowiązującej umowy na wskazanie zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych. |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej usługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów regulacji, kalibracji, wzorcowa, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonywane przez użytkownika (należy podać) |  |

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla punktów 4-23 z zaznaczeniem i podaniem strony/pliku:

ZAKRES nr 2                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1B

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametr graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | WIRÓWKA LABORATORYJNA DO STOSOWANIA W LABORATORIUM MEDYCZNYM |  |
|  | Zasilanie 190 W |  |
|  | Pojemność 500 ml |  |
|  | Zakres obrotów 90 ÷ 6 000 rpm, krok 1 rpm |  |
|  | Przyspieszenie max. 4 830 x g, krok 1 x g |  |
|  | Regulacja czasu 1s ÷ 99h 59min 59s, krok 1s |  |
|  | Waga max. 30 kg |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności |  |
|  | Min.100 programów użytkownika |  |
|  | Min. 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania |  |
|  | Regulacja rpm/rcf |  |
|  | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą rcf) |  |
|  | Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości |  |
|  | Tryb pracy ciągłej - hold |  |
|  | Praca w trybie short |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wirnika |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy |  |
|  | Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  |
|  | Czujnik niewyważenia |  |
|  | Blokada pokrywy podczas wirowania |  |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy |  |
|  | Produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  |
|  | Wirnik kątowy z możliwością wirowania 24 probówek o pojemności 5-15ml. (fi13-17mm x 70-120mm) , podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę [kąt30°][max RPM/RCF (dla 13080): 5 000rpm/3354xg; (dla 13080+14815): 5 000rpm/2935xg] |  |

- Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla punktów 1-27 z zaznaczeniem i podaniem strony/pliku.

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru wymaganego | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt - ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego min. 24 miesiące (podać) |  |
| - 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i email |  |
| - 4 | - Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych a wymiana części 10 dni roboczych |  |
| - 5.. | - Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  |
| - 6 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla wyznaczonych osób, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  |
| - 7 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  |
| - 8 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  |
| - 9. | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  |

W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.