Załącznik nr 1B

 ZAKRES 1 Implant filtrujący przeciw – jaskrowy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary w szt.	Ilość na czas trwania umowy
a.	b.	c.	d.
1.	Implant filtrujący przeciw – jaskrowy / - fabrycznie załadowany do injektora / - wykonany ze stali nierdzewnej / - długość 2.64 mm / - średnica światła 50 µm	szt.	50

ZAKRES 2 Sterylne jednorazowe akcesoria do operacji witrektomijnych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary w szt.	Ilość na czas trwania umowy	Ilość w depozycie
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Olej silikonowy ultraczysty ampułko-strzykawki o objętości 10 ml - sterylny, o lepkości 5000 cS w temperaturze 25 st.C, współczynnik refrakcji 1,40, gęstość w zakresie 0.967 - 0.975 g/cm3 w temp. 25 st.C.	Szt.	50	3
2.	Olej silikonowy ultraczysty ampułko-strzykawki o objętości 10 ml - sterylny, o lepkości 1000 cS w temperaturze 25 st.C, współczynnik refrakcji 1,40, gęstość w zakresie 0.967 - 0.975 g/cm3 w temp. 25 st.C.	Szt.	200	6
3.	Gaz SF₆ w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji: 1 x strzykawka 50 ml, 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x opaska dla pacjenta.	Szt.	100	3
4.	Gaz C3F8 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji: 1 x strzykawka 50 ml, 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x opaska dla pacjenta.	Szt.	50	3
5.	Perfluorowęglowodór dzisięciowęglowy w opakowaniach jednostkowych - w szklanej ampułkostrzykawce 7ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, lepkość w temper. 24-25 st.C - 5.53 mP/s, ciężar właściwy w temp. 20 st.C -1.93g/cm3, masa cząsteczkowa 462, współczynik refrakcji w temp. 20 st.C-1.31, temp. wrzenia 140-142 st.C stosowany podczas zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Produkt posiada bezpośrednie testy cytotoksyczności zgodne z ISO 10993-5. Produkt wolny od kwasu perfluorooktanowego	Szt.	200	8
6.	Patyczki spongostanowe z PVA. W blistrze po 5 sztuk. Produkt jednorazowego użytku / opak.250szt	Szt.	1500	250

Zakres 3
Lp.	Parametry	Jednostka miary	Ilość sztuk na czas trwania umowy	Ilość w depozycie
a.	b.	c	d.	e.
1.	Sonda do lasera z wiązką mikropulsową: / do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej długość fali 810 nm jednorazowa i sterylna / światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy kanał dla żelu wiskoelastycznego końcówka profilowana do budowy gałki ocznej.	szt	240	6 szt
2.	Sonda do lasera z wiązką ciągłą z transilluminacj : / do leczenia wiązką ciągłą / długość fali 810 nm / wyposażona w podświetlenie światłem białym , / illuminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego końcówka profilowana do budowy gałki ocznej / jednorazowa i sterylna / posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transilluminacji	Szt.	60	2 szt

Do w/w zakresu punkt 1 i 2 prosimy o utworzenie Depozytu Sond w ilości 8 sztuk.

Zakres nr 4- w tym zakresie załącznik nr 1B należy złożyć wraz z ofertą

Lp.	Nazwa/opis parametrów			Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca
1.	Laser do leczenia jaskry wyposażony w technologię dzielenia fali ciągłej lasera na mikro pulsy aplikujące 31,3% wiązki ciągłej			TAK
2.	Rok produkcji			Min 2024rok
3.	Aparat fabrycznie nowy			TAK
4.	Długość fali lasera 810nm			TAK
5.	Moc impulsów regulowana w zakresie 50 - 3000 mW			TAK
6.	Laser kompatybilny z sondą do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej			TAK
7.	Laser kompatybilny z sondą wyposażoną w iluminację światłem białym			TAK
8.	Napięcie zasilania 100-240 V prądu przemiennego 50/60 Hz <0,8 A.			TAK
9.	Waga lasera poniżej 5 kg			TAK
10.	Czas trwania ekspozycji Puls CW: 10 ms - 9000 ms w krokach 606 i ciągły puls do 60 sekund			TAK
11.		Dodatkowy dedykowany port światła białego dla sondy G		TAK
12.	Wiązka pulsacyjna 0,05-1,0 ms w 19 krokach			TAK
13.	Interwał 1,0-10,0 ms w 90 krokach			TAK
14.	Cykl pracy wiązką przerywaną - płynna regulacja w zakresie od 0,5% - / 50% oraz wstępnie ustawione 5%, 10% i 15% cykli roboczych			TAK
15.	Chłodzenie powietrzem			TAK
16.	Okres gwarancji min 24 miesiące			TAK