Załącznik nr 2b do SWZ - Zestawienie parametrów wymaganych – Pakiet nr 1 - 3

Pakiet nr 1

Wymagane parametry dla zestawu  Chromogranina A  metodą ELISA

| LP | Chromogranina A | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda | ELISA |  |
| 2. | Zakres pomiarowy | Nie mniej niż 900 ng/ml lub równoważne jednostki μg/L |  |
| 3. | Czułość analityczna | max 6,5 ng/ml |  |
| 4. | Stopień trudności wykonania zestawu ( wirowanie, inkubacje) | Nie dopuszcza się zestawów z wirowaniem Inkubacja w temperaturze pokojowej lub 37 °C Nie dopuszcza się zestawów z inkubacją powyżej 6 h w temperaturze 4- 8 ° C (temperatura lodówki) |  |
| 5. | Obecność próbek kontrolnych | Obecność 2 próbek kontrolnych obejmujących szeroki zakres krzywej kalibracyjnej |  |
| 6. | Zakres referencyjny | Podać zakres referencyjny, podać źródło pochodzenia badań i liczebność zbioru |  |

Wymagane parametry dla zestawu ESTRON metodą ELISA

| LP | ESTRON | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda | ELISA |  |
| 2. | Zakres pomiarowy | Nie mniej niż 2400 pg/ml |  |
| 3. | Czułość analityczna | max 8,1 pg/ml |  |
| 6. | Stopień trudności wykonania zestawu ( wirowanie, inkubacje) | Nie dopuszcza się zestawów z wirowaniem Inkubacja w temperaturze pokojowej lub 37 °C Nie dopuszcza się zestawów z inkubacją powyżej 6 h w temperaturze 4- 8 ° C (temperatura lodówki) |  |
| 7. | Obecność próbek kontrolnych | Obecność 2 próbek kontrolnych obejmujących szeroki zakres krzywej kalibracyjnej |  |
| 8. | Zakres referencyjny | Podać zakres referencyjny, podać źródło pochodzenia badań i liczebność zbioru |  |

Pakiet nr  2

Wymagania dotyczące analizatora

Analizator automatyczny do oznaczania hemoglobiny glikowanej  metodą HPLC

| LP | Warunki graniczne | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator nowy lub nie starszy niż 2021 rok (po generalnym przeglądzie)z podajnikiem (rack) do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą HPLC (chromatografia kationowymienna odwróconej fazy). |  |
| 2. | Czas pomiaru: 160s w trybie wariant oraz 100s w trybie szybkim |  |
| 3. | Automatyczne przekłuwanie korków systemu zamkniętego |  |
| 4. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi ( krew pełna i hemolizat) pobrane na EDTA |  |
| 5. | Oznaczane parametry: HbA1c (stabilne HbA1c), HbF (Hbs i Hbc w trybie wariantowym ) przy każdym badaniu |  |
| 6. | Wynik badania deklarowany jednocześnie w mmol/mol i % |  |
| 7. | Zakres pomiaru: HbAlc: 3–20% (NGSP), 9–195 mmol/mol(IFCC), HbF: 0–100% bez konieczności dodatkowych przeliczeń |  |
| 8. | Trwałość kolumny potwierdzona przez producenta min. 2500 oznaczeń, bez konieczności kalibracji i wymiany filtra na dzień instalacji ( w przypadku analizatora z 2021/2022 roku) |  |
| 9. | Czas przygotowania aparatu do pracy maksymalnie 30 min |  |
| 10. | Pojemność podajnika : minimum 10 próbek |  |
| 11. | Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |
| 12. | Prefiltr/Filtr zintegrowany z kolumną |  |
| 13. | Wbudowana drukarka termiczna - możliwy wydruk raportu w postaci chromatografu |  |
| 14. | Możliwość przechowywania minimum 300 wyników w bazie danych |  |
| 15. | Analizator o wymiarach umożliwiających ustawienie na blacie laboratoryjnym 60 cm |  |
| 16. | Identyfikacja odczynników i próbek badanych na podstawie kodu kreskowego |  |
| 17. | Analizator wyposażony w czujnik poziomu płynów informujący o stanie odczynników oraz poziomu ścieków |  |
| 18. | Dwustronna komunikacja z LIS (Laboratoryjnym Systemem Informatycznym) . |  |
| 19. | Zamawiający wymaga polskich wersji wszystkich instrukcji do analizatora |  |
| 20. | Interfejs i podłączenie analizatora do istniejącego programu komputerowego na koszt Wykonawcy |  |
| 21. | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią maksymalnie 48 h od momentu zgłoszenia ( dni robocze ) |  |
| 22. | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole pochodzące od tego samego producenta |  |
| 23. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy |  |
| 24. | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników, potwierdzone indywidualnym certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w dniu instalacji analizatora |  |
| 25. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanego oznaczenia min. 1 raz w miesiącu RIQAS (RQ 9129) |  |
| 26. | Zamawiający wymaga możliwości konsultacji telefonicznej w godzinach 8.00 do 15.00 w dni robocze |  |
| 27. | W przypadku dwukrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany na koszt Wykonawcy |  |
| 28. | W przypadku awarii bezpłatne serwisowanie analizatora obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne typu: wężyki, igły, elementy mechaniczne i elektryczne (nie ujęte w specyfikacji ) związane z bieżącą pracą analizatora |  |
| 29. | W trakcie trwania umowy dzierżawy bezpłatne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych ( zgodnie z zaleceniami producenta) obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne typu: wężyki, igły, elementy mechaniczne i elektryczne ( nie ujęte w specyfikacji ) związane z bieżącą pracą analizatora |  |
| 30. | Analizator posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty

1. Do ilości  badań przewidywanych  na  2 lata  należy doliczyć ilość badań niezbędnych

do wykonania kontroli i kalibratorów  przy założeniu, że badania będą wykonywane 2

razy w tygodniu – około 20-25  badań w serii  naprzemiennie: poziom 1  w drugim dniu

poziom 2

Pakiet  nr 3

Specyfikacja techniczna dla analizatora  immunochemicznego

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metodyka badań – chemiluminescencja CLIA | Tak |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Analizator nablatowy | Tak |  |
|  | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ekran dotykowy, drukarkę laserową | Tak |  |
|  | Wydajność aparatu min. 120 oznaczeń / h | Tak |  |
|  | Minimum 18 miejsc na odczynniki ( reagenty) | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania 18 różnych parametrów jednocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym | Tak |  |
|  | Stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
|  | Identyfikowanie próbek badanych za pomocą kodów kreskowych oraz możliwość ręcznego ich wprowadzania | Tak |  |
|  | System pracy pacjent po pacjencie lub batch i CITO | Tak |  |
|  | Możliwość zlecenia próbek CITO z każdej linii w przedziale probówkowym | Tak |  |
|  | System dozowania z detekcją poziomu płynu, wykrywaniem skrzepu, zabezpieczeniem przed interferencją wynikającą ze spienienia, detekcja kolizji | Tak |  |
|  | Igła pokryta materiałem zapobiegającym przenoszenie, współczynnik przenoszenia poniżej1 ppm | Tak |  |
|  | Analizator pracuje bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących | Tak |  |
|  | Analizator wykonuje oznaczenia w pojedynczych kuwetach | Tak |  |
|  | Możliwość dokładania kuwet jednorazowych bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora, bez użycia funkcji pauzy | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w próbkach pierwotnych z użyciem różnego typu probówek (system otwarty, zamknięty, probówki pediatryczne) | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania różnego rodzaju probówek jednocześnie | Tak |  |
|  | Wykonywanie badań z różnych materiałów biologicznych: surowica, osocze, mocz | Tak |  |
|  | System monitorowania zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki po przekroczeniu granicy liniowości oraz możliwość powtórzenia próbki | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania testów refleks, re-ran oraz paneli badań | Tak |  |
|  | Mieszanie na pokładzie analizatora bezdotykowe typu vortex po dodaniu próbki i odczynnika | Tak |  |
|  | Monitorowanie badań w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora 10 +/- 3° C na 18 pozycji z możliwością doładowania, wymiany kaset bez przerywania wykonywania badań | Tak |  |
|  | Stała temperatura inkubacji kuwet reakcyjnych w bloku reakcyjnym w temperaturze 37 °C | Tak |  |
|  | Odczynnikowi gotowe do użycia | Tak |  |
|  | Odczynniki dla każdego parametru dostępne w opakowaniach na 50 i 100 oznaczeń | Tak |  |
|  | Kontrole wewnętrzne zawarte w opakowaniach odczynnika podstawowego | Tak |  |
|  | Fabryczna krzywa wzorcowa definiowana przez co najmniej 10 punktowa krzywą bazową | Tak |  |
|  | Kliny odczynnikowe zawierają jednocześnie kalibratory na 2 poziomach | Tak |  |
|  | Dwupunktowa rekalibracja | Tak |  |
|  | Wszystkie informacje o odczynnikach zapisane w kodzie RFID zawierające również wartości krzywej kalibracyjnej producenta oraz wartości dla kalibratorów, dopasowane do Lot-u odczynnika | Tak |  |
|  | Minimalny termin ważności odczynników- reagentów, kontroli i kalibratorów - 6 miesięcy | Tak |  |
|  | Stabilność odczynników nie otwartych w temp 2-8°C do końca daty ważności odczynników. | Tak |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 4 tygodnie | Tak |  |
|  | Pomiar chemiluminescencji w warunkach stabilnej temperatury w komorze pomiarowej |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego skalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
|  | System ostrzegania użytkownika o błędach | Tak |  |
|  | Zamówienie i pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości minimum 2 razy w roku w zakresie: Proinsuliny, EPO | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz graficznym prezentowaniem kontroli ( wykresy Levey-Jenningsa) | Tak |  |
|  | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
|  | Prowadzenie w pliku Excel monitorowania zużycia odczynników, kalibratorów i kontroli oraz liczby wykonanych badań i powtarzanych oznaczeń | Tak |  |
|  | Opcja zapisywania wyników badań w pliku Excel | Tak |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcje wykonania testów - oryginalne ulotki odczynnikowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Dwustronna komunikacja z systemem LIS | Tak |  |
|  | Interfejs i podłączenie analizatora do istniejącego programu komputerowego na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 48 godzin od momentu jej zgłoszenia | Tak |  |
|  | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych (z podaniem źródła),zakres pomiarowy, liniowość dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |
|  | W przypadku dwukrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta ) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak |  |
|  | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Pakiet nr 3

| LP | Wymagania zamawiającego | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza jedynie zaoferowanie opakowań całkowitych (należy uwzględnić zaokrąglenie w górę) | Tak |  |
| 2. | Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich niezbędnych do wykonania badań: materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 3 | Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości pozycji w tabelce o potrzebną ilość artykułów | Tak |  |
| 6 | Wymienić i uwzględnić w kosztach odczynniki i akcesoria niezbędne do prawidłowej, zgodnej z instrukcją konserwacji aparatu | Tak |  |
| 7 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników, materiałów zużywalnych, wykonawca poniesie całkowite koszty zakupu brakujących materiałów ( przez okres trwania umowy -36 miesięcy) | Tak |  |
| 8 | W przypadku straty odczynników spowodowanej awarią aparatu wykonawca zobowiązuje się do rekompensaty równoważnej poniesionym kosztom. | Tak |  |