# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat Densytometryczny

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Zasilanie | - Napięcie zasilające system: 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | TAK |  |
| 3 | Stan techniczny | - Aparat nowy, niedemonstracyjny, niepowystawowy, rok produkcji min. 2024 | Tak/ podać |  |
| 4 |  | - Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 5 |  | - Deklaracja zgodności i Certyfikat CE na aparat (dokumenty dołączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Serwis | - Czas reakcji serwisu 48 godz. w dni robocze - Czas usunięcia usterki 72 godz. w dni robocze | TAK |  |
| II | Konstrukcja: |  |  |  |
| 7 |  | - Stacjonarny aparat rentgenowski wykorzystujący metodę podwójnej wiązki promieniowania rtg (DXA) | TAK |  |
| 8 |  | - Maksymalne wymiary urządzenia: 260 x 110 x 130 cm (dł. x szer. x wys.) +/-5 cm | TAK |  |
| 9 |  | - Aktywny obszar skanowania min. 200 cm x 60 cm +/- 5 cm | TAK |  |
| 10 |  | - Maksymalna waga stołu skaningowego 300 kg +/- 5% | TAK |  |
| 11 |  | - Moc generatora RTG min 200 W, max 400 W | TAK |  |
| 12 |  | - Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „L” lub „C” | TAK |  |
| 13 |  | - Stół z materacem pokrytym materiałem z możliwością mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 14 |  | - Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu nie mniej niż 150 kg | TAK |  |
| 15 |  | - Czasy skanowania dla lokalizacji (pacjent standardowy) - kręgosłup AP - maks. 60 s - szyjka kości udowej - maks. 60 s - przedramię - maks. 30 s - całe ciało - maks. 300 s | TAK, podać |  |
| 16 |  | - Maksymalny pobór mocy: - w trybie spoczynkowym 50 W - w trybie skanowania 500 W | TAK |  |
| 17 |  | - Lampa RTG ze stałą anodą, materiał anody: Wolfram | TAK |  |
| 18 |  | - Promieniowanie w wiązce wachlarzowej. | TAK Podać sposób kształtowania wiązki promieniowania |  |
| 19 |  | - Maksymalna moc dawki promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) ≤ 8 µSv/h | TAK |  |
| 20 |  | - Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent standardowy) - kręgosłup AP - maks. 50 µGy, - szyjka kości udowej - maks. 50 µGy, - przedramię - maks. 35 µGy - całe ciało - maks. 8 µGy | TAK |  |
| 21 |  | - Oprogramowanie umożliwiające ocenę kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP z uwzględnieniem: - BMD, - BMC oraz powierzchnia, - wskaźnik T-Score, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
| 22 |  | - Oprogramowanie umożliwiające ocenę przedramienia (w pozycji siedzącej i leżącej) z uwzględnieniem: - BMD - BMC oraz powierzchnia, - wskaźnik T-Score, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
| 23 |  | - Oprogramowanie pozwalające na wykonanie skanu kręgosłupa AP i jednej\obu kości biodrowych w jednym badaniu bez konieczności repozycjonowania pacjenta | TAK |  |
| 24 |  | - Detektor min. 16 elementowy, półprzewodnikowy | TAK |  |
| 25 |  | - Dowolna konfiguracja wyglądu raportu z badania | TAK |  |
| 26 |  | - Oprogramowanie umożliwiające ocenę szyjki kości udowej z uwzględnieniem: - BMD, - BMC, - powierzchnia dla krętarza, trzonu, szyjki, górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total”, - wskaźnik T-Score, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
| 27 |  | - Wymienność wyników badań uzyskanych przy pomocy oferowanego aparatu i posiadanego przez Zamawiającego aparatu GE Prodigy Advance. Nie obejmuje to parametrów niedostępnych w nowym aparacie. | TAK |  |
| 28 |  | - Import (przeniesienie) wyników badań wykonanych na posiadanym przez Zamawiającego aparacie GE Prodigy Primo do aparatu oferowanego oraz możliwość pełnej ponownej analizy przeniesionych badań na nowym oprogramowaniu (nie dotyczy rodzajów badań niedostępnych w nowym aparacie). | TAK |  |
| 29 |  | - Oprogramowanie umożliwiające analizę danych, oraz automatyczne archiwizowanie z niego danych, na dysk sieciowy, dysk USB lub serwer PACS | TAK |  |
| 30 |  | - Oprogramowanie umożliwiające analizę danych z posiadanego przez Zamawiającego densytometru Prodigy Advance | TAK |  |
| 31 |  | - Zestaw niezbędnych fantomów i pozycjonerów w tym fantom kręgosłupa nie wymagający zbiornika z wodą w celu symulacji tkanek miękkich (fantom bez płaszcza wodnego) | TAK |  |
| 32 |  | - Dedykowany zestaw komputerowy dostarczany przez producenta, posiadający certyfikację na współdziałanie z oferowanym densytometrem, wyposażony w system operacyjny z wsparciem producenta oraz monitor LCD o przekątnej min. 23”. Dodatkowy QNAP mocowany w szafie RACK z min. Dwoma dyskami 2x8 TB na backup. | TAK |  |
| 33 |  | - Konfiguracja dysku, podpięcie do Active Directory przychodni. | TAK |  |
| 34 |  | - Drukarka kolorowa laserowa. Toner zintegrowany z bębnem światłoczułym. | TAK |  |
| 35 |  | - Interfejsy sieciowe DICOM i HL7 | TAK |  |
| 36 |  | - Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 37 |  | - Oprogramowanie pozwalające na jednoczesny dostęp do bazy dla 3 użytkowników | TAK |  |
| 38 |  | - Przygotowanie projektu osłon stałych, ze wsparciem oferenta do uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu oraz wykonanie testów odbiorczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego | TAK |  |
| 39 |  | - Przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. | TAK |  |
| 40 |  | - Bezpłatne przeglądy aparatu w czasie gwarancji. Zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 41 |  | - Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 42 |  | - UPS do oferowanego urządzenia i komputera | TAK |  |
| 43 |  | - Instalacja nowego aparatu oraz demontaż i utylizacja obecnego aparatu bezpłatnie z wydaniem dokumentu potwierdzającego w/w czynności. | TAK |  |
| 44 |  | - Podnóżek- stopień antypoślizgowy ułatwiający dostęp do aparatu z certyfikatem spełniający wymagania bezpieczeństwa medycznego | TAK |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy