Załącznik nr 2A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Karetka sanitarna  typu T/A:

| Lp. |  | Wymagane parametry (warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej) | Warunek graniczny i parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania zasadnicze: |  |  |  |  |
| - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych karetek sanitarnych (pojazdy bazowe fabrycznie nowe o DMC max. 3,5 t po wykonaniu adaptacji na ambulanse drogowe za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane czyli aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej oraz aktualnych norm PN EN 1865 dla sprzętu medycznego lub równoważnej) – zakończonej protokołami odbioru - Karetki przeznaczone do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń leczniczych przez podmiot leczniczy tj SP ZOPZ MSWiA w Łodzi, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. - Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami - Wyposażenie tj sprzęt medyczny opisany w tabeli poniżej spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.) |  |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  | -------------- | -------------------------------- |
| 1. |  | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK |  |
| 2. |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami | TAK |  |
| 3. |  | Drzwi tylne, przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m | TAK (podać) |  |
| 4. |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym | TAK |  |
| 5. |  | Uchwyt holowniczy z przodu i tyłu pojazdu | TAK |  |
| 6. |  | Kolor nadwozia biały lub żółty | TAK (podać) |  |
| 7. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |
| 8. |  | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka | TAK |  |
| II.SILNIK |  |  | -------------- | -------------------------------- |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |
| 2. |  | Moc silnika minimum 160 KM PARAMETR PUNKTOWANY | 160 KM -0 pkt 161 -170 KM- 5 pkt 171-180 KM – 10 pkt TAK (podać) |  |
| 3. |  | Moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm | TAK (podać) |  |
| 4. |  | Norma emisji spalin – aktualnie obowiązująca w Europie dla fabrycznie nowych samochodów wyprodukowanych w roku 2024 -2025 (EURO VI lub EURO 6) | TAK (podać) |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  | -------------- | --------------------------------- |
| 1. |  | Skrzynia biegów manualna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym | Tak |  |
| 2. |  | Napęd na jedną oś przednią lub tylną | TAK (podać) |  |
| 3. |  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK (podać) |  |
| 4. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  | -------------- | ---------------------------------- |
| 1. |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów, wzmocnione amortyzatory i stabilizatory | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  | -------------- | --------------------------------- |
| 1. |  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| 2. |  | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |
| 3. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| 4. |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  | -------------- | ---------------------------------- |
| 1. |  | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2. |  | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
| 3. |  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód – tył PARAMETR PUNKTOWANY | TAK – 5 pkt NIE -0 pkt |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | -------------- | --------------------------------- |
| 1. |  | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V | TAK |  |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 220 A | TAK |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  | -------------- | -------------------------------- |
| 1. |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki | TAK |  |
| 2. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L | TAK (podać) |  |
| 3. |  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje) | TAK (podać) |  |
| 4. |  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich | TAK |  |
| 5. |  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
| 6. |  | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie | TAK |  |
| 7. |  | Lusterko wewnętrzne | TAK |  |
| 8. |  | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie | TAK |  |
| 9. |  | Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów PARAMETR PUNKTOWANY | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10. |  | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi | TAK |  |
| 11. |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |
| 12. |  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża | TAK |  |
| 13. |  | Koło zapasowe dostarczone luzem | TAK |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  | -------------- | --------------------------------- |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy min. – 2025 rok | TAK |  |
| 2. |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu jako specjalny sanitarny na terenie RP (w tym homologację na pojazd skompletowany) - Deklaracje zgodności | TAK |  |
| 3. |  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na lawecie, transportem własnym na swój koszt do siedziby Zamawiającego | TAK |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1600 | TAK (podać) |  |
|  |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi | TAK |  |
|  |  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |
|  |  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową | TAK |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V | TAK (podać) |  |
|  |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju | TAK (podać) |  |
|  |  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW | Tak (podać) |  |
|  |  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. ( Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans) – parownik z funkcją grzania i chłodzenia | TAK |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum jedno gniazdo poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu - bez przetwornicy napięcia - w kabinie kierowcy zainstalowany główny wyłącznik instalacji elektrycznej przedziału medycznego | TAK |  |
| 2. |  | 1. Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 3 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem, 2. Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym | TAK (podać) |  |
| 3. |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . Panele analogowe z przyciskami – nie dopuszcza się paneli dotykowych | TAK |  |
| 4. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Panele analogowe z przyciskami – nie dopuszcza się paneli dotykowych. |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” | TAK |  |
|  |  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |
|  |  | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” | TAK |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami | TAK (podać) |  |
|  |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu lub zintegrowaną manetkę | TAK (podać) |  |
|  |  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.: 1) napisem lustrzanym ,,AMBULANS” barwy czerwonej o wysokości liter co najmniej 22cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu ,,AMBULANS” barwy czerwonej o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu, 2) po bokach literą barwy czerwonej: a/ ,,P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b/ ,,S” w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego - umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4cm, 3) trzema pasami odblaskowymi a/ pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15cm, umieszczonym wokół dachu, b/ pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit c, c/ pasem typu 3 – barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami, 4) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierownicy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części | TAK |  |
|  |  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Bez anteny oraz instalacji do radiotelefonu | TAK |  |
|  |  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia. | TAK |  |
|  |  | Bez elementów systemu SWD PRM | TAK |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | TAK |  |
|  |  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
|  |  | Na prawej ścianie fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) oraz czujnik niezapięcia pasów wyświetlający informacje w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  |  | Bez fotela u wezgłowia noszy | TAK |  |
|  |  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w otwierane okno | TAK |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie lewej - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt. - na ścianie lewej uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. | TAK |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm - min. dwie szuflady - kosz - miejsce na plecak | TAK (podać) |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK (podać) |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej | TAK |  |
|  |  | Rampa najazdowa do fotela kardiologicznego zamontowana w tylnej części nadwozia | TAK |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l. - minimum 1 gniazdo poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego - uchwyt na dużą butlę tlenową | TAK (podać) |  |
|  |  | Podstawa (laweta) pod nosze główne z klapką najazdową oraz możliwością schowania deski ortopedycznej | TAK |  |
| - ZESTAW TRANSPORTOWY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nosze fabrycznie nowe | TAK |  |
|  |  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
|  |  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
|  |  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
|  |  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 85 stopni. | TAK (podać) |  |
|  |  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
|  |  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  |  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. | TAK |  |
|  |  | Regulacja wysokości na min. 6 poziomach | TAK (podać) |  |
|  |  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy | TAK |  |
|  |  | 4 kółka, co najmniej dwa skrętne, co najmniej dwa wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  |  | Średnica kół noszy transportera co najmniej 200 mm lub większa PARAMETR PUNKTOWANY | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Zestaw tzw. Monoblokowy | TAK |  |
|  |  | Waga zestawu zgodna z aktualną normą PN EN 1865 | TAK |  |
| - + |  | Udźwig min. 230 kg | TAK (podać) |  |
|  |  | Waga zestawu max. 45 kg | TAK (podać) |  |
| - FOTEL KARDIOLOGICZNY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
| 1 |  | Anatomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie | TAK |  |
| 2 |  | Składane podłokietniki i podparcie stóp | TAK |  |
| 3 |  | Lekka wytrzymała metalowa konstrukcja | TAK |  |
| 4 |  | Duże pełne koła ułatwiające prowadzenie krzesełka niezależnie od podłoża | TAK |  |
| 5 |  | Tylne koła skrętne wyposażone w hamulce zabezpieczające przed toczeniem | TAK |  |
| 6 |  | Ergonomiczne mechanizmy kontrolne fotela obsługiwane jedną ręką | TAK |  |
| 7 |  | Czteropunktowy pas zabezpieczający | TAK |  |
| 8 |  | Teleskopowe przednie uchwyty | TAK |  |
| 9 |  | Składane tylne uchwyty | TAK |  |
| 10 |  | Profile o przekroju okrągłym zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia | TAK |  |
| 11 |  | Możliwość mycia ciśnieniowego | TAK |  |
| 12 |  | Dedykowane mocowanie podłogowe – zgodne z aktualną normą PN EN 1789 | TAK |  |
| 13 |  | Udźwig minimum 240 kg | TAK (podać) |  |
| 14 |  | Waga maksymalna do 17 kg | TAK (podać) |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  |  | Reflektory z tyłu pojazdu – 2 sztuki, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h | TAK |  |
|  |  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  |  | Kamera cofania | TAK |  |
|  |  | Fabryczne czujniki parkowania przednie i tylne oraz fabryczna kamera cofania (montowane w fabryce pojazdu bazowego) PARAMETR PUNKTOWANY | TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  |  | Sygnalizatora cofania z wyłącznikiem | TAK |  |
|  |  | Intercom | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy komplet 4 kół zimowych (opona, felga, czujnik ciśnienia) z bieżącego roku | TAK |  |
|  |  | Pasy na ścianie działowej do ewentualnego zamontowania krzesełka kardiologicznego | TAK |  |
|  |  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 2-3 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| - WARUNKI SERWISU |  |  | ------------- | ----------------------------------------- |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej Aso oferowanej marki karetki - koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji pokrywa Zamawiający |  | TAK |  |
|  | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji ( łącznie wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego , tj. SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 910425 Łódź - koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Wykonawca |  | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze max. 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego nie dłuższym niż max 72 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny) |  | TAK (podać) |  |
| 4. | Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby Zamawiającego karetki zastępczej spełniającej wymagania karetki min. typu T, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 10 dni. |  | TAK (podać) |  |
|  | - WARUNKI GWARANCJI |  | ------------- | -------------------------------- |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na karetkę – minimum 48 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru karetki PARAMETR PUNKTOWANY |  | TAK (podać) 60 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 0 pkt |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze - minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru karetki |  | TAK (podać) |  |
|  | Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy od daty podpisania odbioru kartki |  | TAK (podać) |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru karetki |  | TAK (podać) |  |
| 5. | Gwarancja na sprzęt medyczny minimum 24 m-ce- koszt przeglądów eksploatacyjnych w okresie gwarancji w siedzibie zamawiającego pokrywa Wykonawca |  | TAK (podać) |  |