# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat pantomograficzny z funkcją tomografu zębowego CBCT

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne oraz parametry punktowane | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | Aparat - jednostka podstawowa: |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak podać |  | 24-35 mies. – 0 pkt; 36-47 mies. – 5 pkt, 48-59 mies. –10 pkt |
| 2 | Zasilanie | - 230V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 3 | Stan techniczny | - Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021 | Tak podać |  |  |
| 4 |  | - maksymalny pobór mocy do 2.2 kVA | Tak podać |  |  |
| 5 |  | - Pantomograf z funkcją tomografu | Tak |  |  |
| 6 | Serwis | - Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze - Czas usunięcia usterki 72 godz. w dni robocze | Tak |  |  |
| 7 |  | - Możliwość rozbudowy o moduł cefalometryczny | Tak |  |  |
| II | Konstrukcja: |  |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie pacjenta |  |  |  |  |
| 8 |  | - Stojące | Tak |  |  |
| 9 |  | - pozycjonowanie pacjenta twarzą do operatora | Tak |  |  |
| 10 |  | - dostęp dla wózka inwalidzkiego | Tak |  |  |
| 11 |  | - ognisko lampy do 0.7 mm | Tak podać |  |  |
| 12 |  | - Prąd lampy rentgenowskiej min. 2-15 mA | Tak podać |  |  |
| 13 |  | - częstotliwość generatora promieniowania nie mniej niż 140 kHz | Tak podać |  |  |
| 14 |  | - Napięcie lampy rentgenowskiej 60~90 kV | Tak podać |  |  |
| 15 |  | - filtracja całkowita powyżej 2.5 mm eq. Al | Tak podać |  |  |
|  | Tryb tomografii CBCT 3D: |  |  |  |  |
| 16 |  | - Szczęka i żuchwa | Tak |  |  |
| 17 |  | - endodoncja, | Tak |  |  |
| 18 |  | - SSŻ prawy | Tak |  |  |
| 19 |  | - SSŻ lewy | Tak |  |  |
| 20 |  | - zatoki | Tak |  |  |
| 21 |  | - ucho | Tak |  |  |
| 22 |  | - nos | Tak |  |  |
| 23 |  | - celowane na zęby ósme | Tak |  |  |
| 24 |  | - Ustawienie Wysokiej jakości (≤100 µm) | Tak Podać rozdzielczość |  | ≤100 µm – 0 pkt. ≤75 µm – 5 pkt |
| 25 |  | - Ustawienie Niskiej dawki | Tak |  |  |
| 26 |  | - min. 12x10cm | Tak podać |  |  |
| 27 |  | - technologia sensora CMOS | Tak |  |  |
| 28 |  | - Specjalny tryb redukcji dawki promieniowania dla każdego trybu badania | Tak |  |  |
| 29 |  | - Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję skanowania tomografią modeli protetycznych, wycisków i protez | Tak |  |  |
| 30 |  | - maksymalny czas ekspozycji promieniowania do 20 sekund | Tak |  |  |
| 31 |  | - skala szarości 16384 - 14 bits | Tak |  |  |
| 32 |  | - Możliwość skanowania wycisków zębowych lub modeli gipsowych za pomocą tomografii | Tak/Nie podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 33 |  | - Zmienne pole obrazowania 3D - co najmniej 4 różne pola obrazowania | Tak |  |  |
| 34 |  | - Panorama oryginalna nie może być wytworzona z projekcji tomografu | Tak |  |  |
| 35 |  | - Minimalne zakres pola obrazowania 3D nie więcej niż 4x4 cm (średnica x wysokość) | Tak |  |  |
| 36 |  | - Maksymalny zakres pola obrazowania 3D nie mniej niż 12x10cm (średnica x wysokość) | Tak |  |  |
| 37 |  | - Możliwość wykonywania lub reformatowania badań do niższej rozdzielczości | Tak |  |  |
| 38 |  | - Możliwość zmiany rozdzielczości badania i dawki dla pacjenta w momencie programowania pracy aparatu | Tak podać |  |  |
| 39 |  | - Możliwość nagrywania na płycie CD lub pamięci USB badań 3D z oprogramowaniem (z tzw przeglądarką) | Tak |  |  |
| 40 |  | - Do analizy 3D co najmniej 15 licencji działające jednocześnie | Tak |  |  |
| 41 |  | - Ilość stanowisk pracujących jednocześnie dla 2D co najmniej 15 licencje | Tak |  |  |
| 42 |  | - biblioteka implantów (co najmniej 30 systemów różnych producentów) | Tak podać |  | 30 – 0 pkt 30-60 – 5 pkt Powyżej 60 - 10 pkt |
| 43 |  | - pomiar gęstości kości wokół implantu | Tak |  |  |
| 44 |  | - automatyczne tworzenie raportów implantologicznych | Tak |  |  |
| 45 |  | - tryb skanowania jednoprzebiegowy ciągły | Tak |  |  |
| 46 |  | - Tryb HD ENDO | Tak |  |  |
| 47 |  | - wysoka rozdzielczość w trybie HD ENDO – nie więcej niż 75 mikronów | Tak podać |  |  |
| III | Pantomograf tryby projekcji: |  |  |  |  |
| 48 |  | - maksymalny czas ekspozycji promieniowania do 14 s | Tak |  |  |
| 49 |  | - specjalny pediatryczny tryb badania dzieci | Tak |  |  |
| 50 |  | - skala szarości badania pantomograficznego 14 bitów | Tak |  |  |
| 51 |  | - program wykonywania segmentów pantomogramu | Tak |  |  |
| 52 |  | - program czynnościowego badania stawów skroniowo-żuchwowych | Tak |  |  |
| 53 |  | - program badania zatok szczękowych | Tak |  |  |
| 54 |  | - kompensacja kształtu żuchwy | Tak |  |  |
| 55 |  | - kompensacja wad zgryzu | Tak |  |  |
| 56 |  | - SSŻ zamknięte - otwarte | Tak |  |  |
| 57 |  | - Tryb redukcji artefaktów metalowych | Tak |  |  |
| 58 |  | - Możliwość przeglądania badań 3D jednocześnie w trybie redukcji artefaktów metalowych i z wyłączonym trybem | Tak |  |  |
| IV | Komputer i wyposażenie: |  |  |  |  |
| 59 |  | - Komputer do obsługi aparatu | Tak |  |  |
| 60 |  | - Monitor medyczny | Tak |  |  |
| V | Inne |  |  |  |  |
| 61 |  | - Fartuch ołowiany ochronny dla pacjenta | Tak |  |  |
| 62 |  | - Wykonanie testów specjalistycznych aparatu i monitora po montażu | Tak |  |  |
| 63 |  | - Możliwość drukowania obrazów drukarką medyczną Codonics Horizon GSS | Tak |  |  |
| 64 |  | - Fantom do testów eksploatacyjnych podstawowych sensora 3D | Tak |  |  |
| 65 |  | - Fantom do testów podstawowych 2D panoramy | Tak |  |  |
| 66 |  | - Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z dokumentacją odbiorową oraz pomiar skuteczności osłon radiologicznych | Tak |  |  |
| 67 |  | - Wykonanie testów specjalistycznych i przeglądów okresowych w okresie gwarancji min 1 w roku | Tak |  |  |
| 68 |  | - Certyfikat CE na aparat w języku polskim bądź przetłumaczony na język polski | Tak |  |  |
| 69 |  | - Instrukcja w języku Polskim | Tak |  |  |
| 70 |  | - Pełna dokumentacja konieczna do odbioru przez sanepid | Tak |  |  |
| 71 |  | - Szkolenie personelu | Tak |  |  |
| 72 |  | - Zgłoszenie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |  |
| 73 |  | - Możliwość integracji aparatu z RIS/PACS przez DICOM 3.0 | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 15 pkt |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy