## Aparat do elektroterapii
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
APARAT DO ELEKTROTERAPII
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe | TAK
2. | 5'' kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
3. | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK
4. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK
5. | Baza wbudowanych programów zabiegowych min 71 | TAK
6. | Programy do ustawienia dla użytkownika min 50 | TAK
7. | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych min 44 | TAK
8. | Sekwencje do ustawienia dla użytkownika min 10 | TAK
9. | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK
10. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK
11. | Bateria (opcja) | TAK
12. | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) | TAK
13. | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie | TAK
14. | Generowane prądy: interferencyjne izoplanarne – interferencyjne dynamiczne – interferencyjne jednokanałowe AMF – TENS symetryczny – TENS asymetryczny – TENS naprzemienny – TENS burst – TENS do terapii porażeń spastycznych – Kotz’a (rosyjska stymulacja tonoliza – stymulacja Hufschmidta – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM) – impulsowe prostokątne – impulsowe trójkątne – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) – impulsowe Leduca (1 - 9) – impulsowe neofaradyczne (1 - 19) – unipolarne falujące – bipolarne falujące – galwaniczne – mikroprądy – prądy średniej częstotliwości MF – impulsy IG – prądy EMS – fale H – impulsy eksponencjalne | TAK
15. | maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) – unipolarny falujący 30 mA – galwaniczny, IG 80 mA – diadynamiczny 70 mA – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA – mikroprądy 1000 µA | TAK
16. | maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V | TAK
17. | zegar zabiegowy 1 – 60 minut | TAK
18. | wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm | TAK
19. | masa aparatu max. 3 kg | TAK
20. | typ akumulatora (opcja) Li-lon | TAK
21. | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh | TAK
22. | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK
23. | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | TAK
24. | Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6 cm 4 • elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm 2 • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm 8 • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm 4 • pas rzepowy 40x9 cm 2 • pas rzepowy 100x9 cm | TAK
25. | Zasilanie 230V/40W | TAK
26. | Gwarancja: 2 lata na sterownik | TAK
27. | Certyfikat producenta potwierdzający przeszkolenie z obsługi aparatu oraz zasad bezpieczeństwa | TAK
28. | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych | TAK
29. | Instrukcja w jezyku polskim | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Aparat do ultradźwięków
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ + SNG
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
2. | możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG | TAK
3. | tryb manualny | TAK
4. | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK
5. | baza wbudowanych programów zabiegowych min 156 | TAK
6. | baza programów użytkownika min 50 (dla każdego aplikatora) | TAK
7. | programy ulubione | TAK
8. | możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK
9. | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK
10. | możliwość wykonywania terapii LIPUS | TAK
11. | statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK
12. | emisja ciągła/ impulsowa | TAK
13. | kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) | TAK
14. | Mozliwośc podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz | TAK
15. | maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 | TAK
16. | częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS | TAK
17. | regulowane wypełnienie w trybie impulsowym | TAK
18. | wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm | TAK
19. | masa aparatu max. 3 kg | TAK
20. | typ akumulatora (opcja) Li-lon | TAK
21. | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh | TAK
22. | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK
23. | Możliwość pracy manualnej głowicą SNG | TAK
24. | Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Aparat do laseroterapii
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
APARAT DO LASEROTERAPII - SAMODZIELNY SKANER LASEROWY
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym i sondą punktową do laseroterapii | TAK
2. | Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary | TAK
4. | Mozliwość podłączenia sond laserowych: | TAK
1. o mocy 400 mW i długości fali 808nm
2. o mocy 80mW i długości fali 660nm
- regulacja mocy sond i aplikatorów
- tryb emisji: ciągły i impulsowy
6. | Ilośc gniazd do podłączenia aplikatorów - 3 | TAK
7. | Tryb manualny i programowy | TAK
8. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK
9. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie | TAK
10. | Ilustrowana encyklopedia zabiegowa | TAK
11. | Dawka energii :0,5 J/cm2 – 15 J/cm2 z krokiem regulacji 0,5 J/cm2 | TAK
12. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK
13. | Wypełnienie przy pracy impulsowej 10 – 90% z krokiem regulacji 10% | TAK
4. | regulacja wysokości ramienia 60-140cm | TAK
5. | regulacja położenia głowicy w dwóch osiach | TAK
14. | Ilość programów zabiegowych 26 | TAK
15. | Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera 26 | TAK
18. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK
19. | Możliwośc automatycznego powtórzenia zabiegu | TAK
20. | Wyświetlacz 5'' | TAK
21. | Zegar zabiegowy 1 sekunda – 100 minut, krok zmienny | TAK
22. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK
23. | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W | TAK
24. | Wyświetlacz 5'' | TAK
25. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK
26. | Możliwość pracy na baterii opcjonalnie | TAK
27. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK
28. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | TAK
29. | Instrukcja w języku polskim | TAK
30. | Gwarancja: sterownik 24miesiące aplikatory 12 miesięcy | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Lampa do światłolecznictwa
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
LAMPA DO NAŚWIETLANIA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI W ZAKRESIE IR-A
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | regulowana jasność świecenia | TAK
2. | wyświetlenie jasności lub czasu | TAK
3. | lampa statywowa z regulacją wysokości i i ustawienia tubusa | TAK
4. | statyw z podstawą wyposażoną w kółka | TAK
5. | W zestawie podstawa stołowa | TAK
6. | regulacja kąta nachylenia tubusu lampy na podstawie stołowej | TAK
7. | wymuszone chłodzenie tubusa | TAK
8. | siatka zabezpieczająca | TAK
9. | maksymalna moc żarówki 375W | TAK
10. | zegar zabiegowy :1-30min | TAK
11. | zasilanie, pobór mocy : 230V,50Hz,450W | TAK
12. | Filtr czerwony z siatką zabezpieczającą | TAK
13. | Filtr niebieski z siatką zabezpieczającą | TAK
14. | Okulary ochronne dla pacjenta | TAK
15. | Okulary ochronne dla terapeuty | TAK
16. | Gwarancja 2 lata | TAK
17. | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych | TAK
18. | Instrukcja użytkowania w jezyku polskim | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zestaw do magnetoterapii
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
ZESTAW DO MAGNETOTERAPII
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Zestaw pola magnetycznego: sterownik, leżanka, aplikator 60cm wysokoprądowy, apalikator 35cm wysokopradowy, półka pod sterownik mocowana do leżanki, stolik pod mały aplikator | TAK
2. | Strownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | TAK
3. | kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | TAK
4. | Współpraca z aplikatorem szpulowym min. 60cm | TAK
5. | Współpraca z aplikatorem szpulowym min.35cm | TAK
6. | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 4 | TAK
7. | 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
8. | Automatyczne rozponawanie typu aplikatora | TAK
9. | Tryb pracy: programowy i manualny | TAK
10. | 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60 | TAK
11. | 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 | TAK
12. | 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu dualnego | TAK
13. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | TAK
14. | Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu | TAK
15. | Maksymalna indukcja: 12,0mT | TAK
16. | Zakres częstotliwości: 0-50 Hz | TAK
17. | Tryb impulsowy (impuls/przerwa) 1 s/0,5-8 s | TAK
18. | Zegar zabiegowy 1-60min | TAK
19. | Zasilanie 230V/450W | TAK
20. | Leżanka wyprodukowana z materiałównie nie zakłócających linii sił pola magnetycznego generowanego przez aplikatory. | TAK
21. | Wymienny zagłówek stołu do magnetoterapii zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu | TAK
22. | Stolik pod aplikator 35cm dwupoziomy | TAK
23. | Półka na sterownik mocowana do leżanki | TAK
24. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Masaż uciskowy
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
MASAŻ UCISKOWY
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Min. 6-KOMOROWY APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO | TAK
2. | Wyświetlacz LED min. 3 pozycje | TAK
3. | Gotowe programy terapeutyczne | TAK
4. | Podgląd aktywności komór na histogramie | TAK
5. | Min. 8 wbudowanych protokołów w tym min. słoniowacizna, odwrócony złożony, drenaż limfatyczny | TAK
6. | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów | TAK
7. | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | TAK
8. | Gradient intensywności min. 0%, 10%, 20%, 30% | TAK
9. | Ustawienie ciśnienia min. 20–160 mmHg | TAK
10. | Wymiary sterownika : 320 × 190 × 280 mm (+/- 20 mm) | TAK
11. | Waga sterownika: maks. 8 kg | TAK
12. | Zasilanie: 100–240 V, 50–60 Hz | TAK
13. | Regulacja czasu abiegu min. do 99 minut | TAK
14. | Min. 3 poziomy prędkości masażu do wyboru | TAK
15. | Na sterowniu wskaźnik wyboru podłączonego aplikatora: rękaw na rękę, rękaw na nogę, spodnie | TAK
16. | Możliwość zapisu własnych parametrów zabiegu | TAK
17. | Przyciski membranowe na urządzeniu oraz pokrętło do regulacji zmiany parametrów | TAK
18. | Na wyposażeniu: 1x mankiet na kończynę górną, 2x mankiet na kończynę dolną, adapter do mankietów na dwie kończyny górne lub dwie kończyny dolne | TAK
19. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Krioterapia
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
KRIOTERAPIA
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Aparat do krioterapii miejscowej ze zbiornikiem 30 litrowym | TAK
2. | Wyświetlacz LED | TAK
3. | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | TAK
4. | Wagowy pomiar ilości azotu | TAK
5. | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne | TAK
6. | Temperatura u wylotu dyszy -160° C | TAK
7. | Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN2) | TAK
8. | Zużycie zabiegowe ciekłego azotu od 6,4 do 12,8 dkg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu. | TAK
9. | Zasilanie 230 V | TAK
10. | Częstotliwość 50 Hz | TAK
11. | Pobór mocy 500 W | TAK
12. | Klasa ochronności I | TAK
13. | Wymiary urządzeń: szerokość / długość / wysokość 470x540x1000 mm (+/- 50 mm) | TAK
14. | Waga maks.: 35 kg | TAK
15. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Wirówka kończyn górnych
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. | TAK
2. | Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu)- 45 l | TAK
3. | Minimalna( zalane wszystkie dysze)- 30 l | TAK
4. | Funkcja ciepłego prysznica | TAK
5. | Niecka akrylowa wzmocniona włóknem szklanym | TAK
6. | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK
7. | Długość maks. 900 mm | TAK
8. | Szerokość maks. 950 mm | TAK
9. | Wysokość maks. 920 mm | TAK
10. | Masa ( bez wody)- do 60 kg | TAK
11. | Liczba dysz min. 44 | TAK
12. | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” | TAK
13. | Wskazanie temp. wody w niecce | TAK
14. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania. | TAK
15. | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki | TAK
16. | Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła min. 3 poziomy | TAK
17. | Krzesło obrotowe w standardzie | TAK
18. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Wirówka kończyn dolnych
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. | TAK
2. | Minimalna pojemność (zalane wszystkie dysze) ok. 45 l | TAK
3. | Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu)- 65 l
4. | Funkcja ciepłego prysznica | TAK
5. | Niecka akrylowa wzmocniona włóknem szklanym | TAK
6. | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK
7. | Długość maks. 980 mm | TAK
8. | Szerokość maks. 900 mm | TAK
9. | Wysokość maks. 620 mm | TAK
10. | Masa (bez wody) do 45 kg | TAK
11. | Liczba dysz min. 38 | TAK
12. | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” | TAK
13. | Wskazanie temp. Wody w niecce | TAK
14. | System powiadamiania o konieczności odkamieniania. | TAK
15. | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki | TAK
16. | Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła min. 3 stopnie | TAK
17. | Krzesło obrotowe w standardzie | TAK
18. | Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu) maks. 65 l | TAK
19. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Kabina UGUL
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
KABINA DO ĆWICZEŃ I ZAWIESZEŃ
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Konstrukcja z kształtowników min. 30x30x2 mm | TAK
2. | Pręty o średnicy min. 6 mm w bocznych ścianach i min. 7 mm w suficie, tworzące oczka min. 10x6 cm | TAK
3. | Wysokość 200 cm (+/- 5 cm) | TAK
4. | Szerokość min. 400 cm | TAK
5. | Głębokośc min. 200 cm | TAK
6. | Waga maks. 200 kg | TAK
7. | Kabina z przewieszką boczną Wymiary przewieszki: 200 x 200 x 100 cm | TAK
8. | Osprzęt do kabiny Ugul: - Linka długość 1600 mm - KC/01 - 14 szt - Linka długość 960 mm - KC/02 - 6 szt - Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt - Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1szt - Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt - Linka długość 5000 mm - KO/01 - 1 szt - Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 - 6 szt - Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 - 6 szt - Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 - 2 szt - Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 - 1 szt - Podwieszka pod głowę - KC/10- 1 szt - Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt - Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 -4 szt - Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 - 1 szt - Kamaszek - KC/14/ - 2 szt - Pas do stablizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448, 3 paski 40x1130- SE/03 - 1szt - Pas do stablizacji klatki piersiowej pelota 118x300, pas 40x1080 - FC/01- 1szt - Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320 - UP/02 - 2 szt - Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120, paski 30x365- FC/02 - 2 szt - Pas do stabilizacji ud pelota 118x300, paski 30x1100 - FC/03 - 1szt - Petla Glissona z orczykiem - US/02 - 1 szt - Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2szt - Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2szt - Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt - Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2szt- Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2szt- Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt - Ciężarek miękki 4,0 kg - KC/23 - 1 szt - KC/24 - 60 sztuk | TAK
9. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stolik pod aparaty
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STOLIK POD APARAT DO FIZYKOTERAPII
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Stolik posiada 2 półki | TAK
2. | 2 uchwyty na akcesoria | TAK
3. | wysokość/szerokość 87/57cm | TAK
4. | waga min 13,9kg | TAK
5. | zakres regulacji półki dolnej- 60cm | TAK
6. | nośność jednej półki dolnej- 7 kg | TAK
7. | nośność jednej półki górnej - 10kg | TAK
8. | Wymiar półki dolnej: 40 x 30,8 cm | TAK
9. | Wymiar zewnętrzny półki górnej: 57,8 x 34,1 cm | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stół rehabilitacyjny drewniany
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STÓŁ REHABILITACYJNY DREWNIANY
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Stelaż stołu wykonany z litego drewna bukowego | TAK
2. | Leżysko dwusegmentowe bez otworów | TAK
3. | Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki w zakresie min. 0 do + 40 stopni | TAK
4. | Tapicerka skóropodobna | TAK
5. | Wysokość stała 70 cm (+/- 5 cm) | TAK
6. | Szerokość 65 cm (+/- 5 cm) | TAK
7. | Długość 185 cm (+/- 5 cm) | TAK
8. | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
9. | Stół nie zawiera elementów metalowych | TAK
10. | Obciążenie min. 200 kg | TAK
11. | Waga stołu maks. 30 kg | TAK
12. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stół rehabilitacyjny elektryczn
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STÓŁ REHABILITACYJNY ELEKTRYCZNY
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie | TAK
2. | Leżysko dwusegmentowe | TAK
3. | Otwór w zagłówku | TAK
4. | Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej min. - 80 do + 45 stopni | TAK
5. | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego min. 45- 95 cm | TAK
6. | Długość 195 cm (+/- 5 cm) | TAK
7. | Szerokość 68 cm (+/- 5 cm) | TAK
8. | Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - jasnoszary | TAK
9. | Tapicerka skóropodobna | TAK
10. | Obciążenie min. 200 kg | TAK
11. | Waga stołu min. 55 kg | TAK
12. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Drabinki
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
DRABINKI
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Wykonana z drewna bukowego | TAK
2. | Ilość szczebli min. 14x | TAK
3. | Długość szczebli min. 84 cm | TAK
4. | Rozmiar szczeble wysokość x szerokość - 4x3 cm | TAK
5. | Szczeble cofnięte patrząc od góry to numer 2 i 4 | TAK
6. | Standardowe szczeble są przesunięte z przodu o 2 cm, z tyłu 5 cm | TAK
7. | Cofnięte szczeble za przesunięte z przodu o 5 cm, z tyłu 2 cm | TAK
8. | Zestaw montażowy | TAK
9. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Tablica do ćwiczeń z oporem
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH Z OPOREM
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Blat tablicy wykonany z wysokiej jakości sklejki, która gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementy do ćwiczeń, wykonane z litego drewna | TAK
2. | Stalowa podstawa pokryta lakierem proszkowym | TAK
3. | Obciążniki z oporem: Tablica wyposażona w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg każdy, które umożliwiają stopniowe zwiększanie oporu, dostosowując ćwiczenia do poziomu pacjenta | TAK
4. | Tablica zawiera esy oraz pięć linek, które pozwalają na szeroką gamę ćwiczeń manualnych | TAK
5. | Stopki z olejoodpornej gumy | TAK
6. | Długość 70 cm (+/- 5 cm) | TAK
7. | Szerokość 50 cm (+/- 5 cm) | TAK
8. | Regulacja wysokości w zakresie min. 55 - 90 cm | TAK
9. | Obciążenie 12 kg | TAK
10. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Mata do ćwiczeń
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
MATA DO ĆWICZEŃ
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Wymiary 185 cm x 60 cm x 1,5 cm | TAK
2. | Możliwość rolowania | TAK
3. | Antybakteryjna powłoka | TAK
4. | Odporna na działanie wody i wilgoci | TAK
5. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Rotor kończyn górnych i dolnych
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
ROTOR KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | TAK
2. | Rodzaje treningu min.: trening pasywny - delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). trening aktywny - w zależności od celu treningu można dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości; trening delikatny - silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe trening symetryczny - program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany. | TAK
3. | Pedały wykonane z wysokogatunkowej stali | TAK
4. | Min. 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy) | TAK
5. | Statystyki z treningu do analizy długoterminowej | TAK
6. | Bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi | TAK
7. | Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK
8. | Regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi) | TAK
9. | Automatyczna kontrola spastyczności z wbudowanymi programami do walki ze spastycznością | TAK
10. | Automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie) | TAK
11. | Uchwyt na butelkę | TAK
12. | Licznik pracy rotora | TAK
13. | Gumowane kółka transportowe | TAK
14. | Wysokość regulowana w zakresie min. 110-120 cm | TAK
15. | Długość maks. 70 cm | TAK
16. | Szerokość maks. 70 cm | TAK
17. | Rozstaw nóg min. 12 - 25 cm | TAK
18. | Waga urządzenia min. 52 kg | TAK
19. | Zasilanie 230 V | TAK
20. | Zakres momentu siły dla nóg min. 2 - 8 Nm, dla rąk min. 2 - 6 Nm | TAK
21. | Zakres obrotów: pasywny min. 0 - 60 obr/min, aktywny 0-90 obr/min | TAK
22. | Waga użytkownika min. 130 kg | TAK
23. | Analiza min. 10 ostatnich przeprowadzonych treningów | TAK
24. | Możliwość treningu na wózku | TAK
25. | Parametry widoczne na wyświetlaczu : dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangażowania mięśni, | TAK
26. | Max wymiary urządzenia : 120x70x70cm | TAK
27. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stół rehabilitacyjny Bobath
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STÓŁ REHABILITACYJNY BOBATH
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie | TAK
2. | Długość min. 200 cm | TAK
3. | Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie min. 50 - 95 cm | TAK
4. | Szerokość do wyboru na etapie realizacji 100 - 120 cm | TAK
5. | Obciążenie min. 300 kg | TAK
6. | Waga stołu min. 90 kg | TAK
7. | Stół wyposażony w zagłówek z regulacją min. 0 do 45 stopni | TAK
8. | Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego | TAK
9. | Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - jasnoszary | TAK
10. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stół do pionizacji
| Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STÓŁ DO PIONIZACJI
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie | TAK
2. | Długość min. 195 cm | TAK
3. | Wysokość stała min. 70 cm | TAK
4. | Szerokość min. 75 cm | TAK
5. | Obciążenie min. 200 kg | TAK
6. | Waga stołu min. 70 kg | TAK
7. | Regulacja kąta nachylenia leżyska min. 0 - 90 stopni | TAK
8. | Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego | TAK
9. | Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - jasnoszary | TAK
10. | Trzy pasy stabilizujące na wyposażeniu (klatka piersiowa, miednica/biodra i kończyny dolne) | TAK
11. | Na szynach drewniane uchwyty | TAK
12. | Cztery koła jezdne z hamulcami | TAK
13. | Tapicerowany podnóżek | TAK
14. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Stół do masażu
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
STÓŁ DO MASAŻU
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Stół do masażu regulowany elektrycznie | TAK
2. | Min. 5-segmentowy stół | TAK
3. | Tapicerka – wykonana z wysokiej jakości winylu | TAK
4. | Funkcja Pivot (łamania stołu) | TAK
5. | Otwór w zagłówku | TAK
6. | Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej min. -80 - 45° | TAK
7. | Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej min. -30 - 85° | TAK
8. | Wąski zagłówek wyposażony w podłokietnikami | TAK
9. | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego min. 60- 100 cm | TAK
10. | Długość min. 195 cm | TAK
11. | Szerokość maks. 70 cm | TAK
12. | Regulacja do pozycji Pivota manulanie za pomocą sprężyny gazowej min. 0-30° | TAK
13. | Regulacja podnóżka do pozycji "Fotela" za pomocą sprężyny gazowej min. 0-85° | TAK
14. | Regulacja podnóżka w min. - 15 - 85° | TAK
15. | Ustawienie do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga min. 15° | TAK
16. | Konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary | TAK
17. | Tapicerka skóropodobna | TAK
18. | Obciążenie min. 250 kg | TAK
19. | Waga stołu min. 90 kg | TAK
20. | Regulacja podłokietników min. 18 cm | TAK
21. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Bieżnia do ćwiczeń
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
BIEŻNIA DO ĆWICZEŃ
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Składana konstrukcja | TAK
2. | Waga użytkownika min. 150 kg | TAK
3. | Waga bieżni maks. 115 kg (+/- 5 kg) | TAK
4. | Wymiary 200 x 90 x 155 cm (+/- 5 cm) | TAK
5. | Silnik AC min. 3.5 KM | TAK
6. | Prędkość w zakresie min. 1 - 22 km/h | TAK
7. | Powierzchnia do biegania min. 155 x 55 cm | TAK
8. | Możliwość podłączenia MP3 | TAK
9. | Głośniki | TAK
10. | Kąt nachylania do min. 15 % | TAK
11. | Przyciski szybkiego wyboru prędkości i kąta nachylenia | TAK
12. | Wymiary po złożeniu maks. 140 x 95 x 170 cm | TAK
13. | System amortyzacji min. 6 elastometrów | TAK
14. | Telemetryczny system pomiaru pulsu | TAK
15. | System powolnego opuszczania blatu SDS | TAK
16. | Kółka transportowe | TAK
17. | Min. 8 programów wbudowanych i min. 3 programy użytkownika | TAK
18. | Min. 3 programy HRC | TAK
19. | Program Recovery | TAK
20. | Body Fast Test | TAK
21. | Wyświetlacz LED | TAK
22. | Uchwyt na smartfon lub tablet | TAK
23. | Pomiar pulsu za pomocą bluetooth | TAK
24. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Rower pionowy
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
ROWER PIONOWY
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Rower pionowy do ćwiczeń | TAK
2. | Koło zamachowe min. 15 kg | TAK
3. | Min. 32 poziomy oporu | TAK
4. | System zasialania: generator prądotwórczy | TAK
5. | Poziom Watt min. 450 | TAK
6. | Regulacja siodełka | TAK
7. | Wyświetlacz LED min. 40x30x10 cm | TAK
8. | Funkcje min. Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, RPM, Watt, Profil programu, Poziom oporu | TAK
9. | Min. 12 programów treningowych w tym, Manual, Weight Loss, HRC, Fit Test, Random, Rozgrzewka/ Rozluźnienie | TAK
10. | Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach oraz za pomocą opaski na klatkę piersiową | TAK
11. | Kółka transportowe, Nóżki poziomujące, Głośniki, Uchwyt na bidon / telefon, Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami, Ładowarka NFC do telefonów, Bluetooth do podłączenia aplikacji treningowych oraz odtwarzania muzyki | TAK
12. | Wymiary: 120 x 60 x 150 cm (=/- 5 cm) | TAK
13. | Waga min. 60 kg | TAK
14. | Waga użytkownika min. 150 kg | TAK
15. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Łóżko rehabilitacyjne
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE (W KOMPLECIE Z WYSIĘGNIKIEM I MATERACEM)
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Łóżko elektrycznie sterowane z zabudowanymi siłownikami od strony głowy i nóg. | TAK
2 | Łóżko składające się z 4 segmentów leża, wyposażone w cztery siłowniki elektryczne. | TAK
3 | Łóżko przeznaczone do użytku w środowisku III– obiekty użyteczności publicznej , | TAK
4 | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. | TAK
5 | Płynna regulacja kąta sekcji podudzia za pomocą dwóch elementów ślizgowych umieszczonych pod leżem. | TAK
6 | Konstrukcja szczytów wykonana z elementów drewnianych wypełniona płytąMDF o szerokości min 10mm od stronu leża łóżka i MDF 6mm od strony zewnętrznej , zasłaniającej siłowniki. | TAK
7 | System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium,w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe ośrednicy 11mm, co wpływa na trwałość całego systemu. | TAK
8 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili prostokątnych50x25x1,5mm, malowana metodą proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV.Kolor konstrukcji łóżka RAL 9007 | TAK
9 | Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP X4 | TAK
10 | Leże materaca wypełnione płaskownikami metalowymi o szerokości min 40, co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża. | TAK
11 | Wysięgnik wykonany z rury o wymiarach 33,7x4 mm , mocowany w tulejach.Możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezgłowia. Uchwyt do ręki o regulowanej długości | TAK
12 | Podwójne barierki boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normąPN-EN 60601-2-52:2010 | TAK
13 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2130 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1050 mm, (+/- 10 mm) | TAK
14 | Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm) | TAK
15 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 380 mm – 810 mm(+/- 10 mm) | TAK
16 | Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm , co zwiększa funkcjonalność łóżka. | TAK
17 | System regulacji leża wykonany z czterech kolumn o średnicy min 40 mm , co wpływa na stabilność systemu. | TAK
18 | Regulacja elektryczna segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°) | TAK
19 | Regulacja elektryczna segmentu oparcia uda: 0-30 °, (+/- 5°) | TAK
20 | Kąt przechyłu Trendelenburgai Anty-Trendelenburga0 - 12° | TAK
21 | Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. | TAK
22 | Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 100mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia. | TAK
23 | Kolor obudowy drewnianej BUK | TAK
24 | Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. | TAK
25 | Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota. Dodatkowa blokada funkcji Trendeleburga. | TAK
26 | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota 10 – funkcyjnegoo podwyższonej odporności na ciecz o IPX6 | TAK
27 | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego. | TAK
28 | Łóżko wyposażone w system transportowy ułatwiający magazynowanie i transport łóżka , wyposażony w zintegrowany uchwyt wysięgnika. Wymiary łózka do transportu głębokość 33cm x szerokość 106 cm x wysokość 135 cm . | TAK
29 | Waga łóżka na adapterze transportowym max 80 kg , co znacznie zwiększa komfort użytkownika. | TAK
30 | Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta.Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz. | TAK
31 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
33 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru | TAK
34. | Materac przeciwodleżynowy do III stopnia EPUAP w pokrowcu medycznym, Pokrowiec z zamkiem wszytym minimum na trzech powierzchniach bocznych materaca, Materac wykonany z dwóch warstw pianki o różnej gęstości i twardości. Warstwa pianki górnej o grubości 55mm i gęstości 40 kg/m³ z kanałami wentylacyjnymi od wewnętrznej strony materaca. Warstwa pianki dolnej o grubości 85mm i gęstości pianki 35 kg/m³, Masa powierzchniowa dla pokrowca: 120 [g/m²], Rodzaj powłoki PU dla pokrowca: 100 [%], Produkt niepalny, Możliwość prania i dezynfekcji parą wodną, Możliwość prania w temp:95 stopni Celcjusza, Możliwość mycia w autoklawie medycznym, Wysokość materaca 14cm, Wymiar materaca 900mm - 2000mm (+/-10mm), Deklaracja zgodności CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych, Waga pacjenta : 20kg-140kg | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Szafka przyłóżkowa z blatem
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Szafka dwustronna z blatem bocznym na stałej wysokości w kolorzeBUK | TAK
2 | Blat boczny wysuwany z bocznej części szafki. | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne szafki : 490 mm × 600 mm × 870 mm (+/- 10mm) | TAK
4 | Długość przy rozłożonym blacie 1130mm (+/- 10mm) | TAK
5 | Wymiaru blatu bocznego : 340 mm x 630 mm(+/- 10mm) | TAK
6 | Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50 mm , w tym dwa kółka z hamulcem totalny. | TAK
7 | Szafka złożona z trzech elementów: szuflada, przestrzeń otwarta o wysokości 220mm , otwierane drzwiczki z półką o wysokości 388mm . | TAK
8 | Ranty blatu górnego i blatu bocznego wykończone profilem PVC o wysokości 22mm i grubości 2,6mm. Profil zabezpiecza przed wnikaniem wody i przemieszczaniem się poza krawędź elementów | TAK
9 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
11 | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania -odbioru | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Materac przeciwodleżynowy
Nr sprawy: 4/PCM/2025/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby rehabilitacji neurologicznej |  |  | Załącznik nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczne
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z KOMPRESOREM
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Materac przeciwodleżynowy do III stopnia EPUAP w pokrowcu medycznym | TAK
2 | Pokrowiec z zamkiem wszytym minimum na trzech powierzchniach bocznych materaca | TAK
3 | Materac wykonany z dwóch warstw pianki o różnej gęstości i twardości.Warstwa pianki górnej o grubości 55mm i gęstości 40 kg/m³ z kanałami wentylacyjnymi od wewnętrznej strony materaca. Warstwa pianki dolnej o grubości 85mm i gęstości pianki 35 kg/m³ | TAK
4 | Masa powierzchniowa dla pokrowca: 120 [g/m²] | TAK
5 | Rodzaj powłoki PU dla pokrowca: 100 [%] | TAK
6 | Produkt niepalny | TAK
7 | Certyfikaty niepalności : ISO 597 1+2; BS 7175 sec 3; Crib 5a" lub wyższy | TAK
8 | Siła zrywająca wzdłuż dla pokrowca: ≥20 [daN/5cm] | TAK
9 | Możliwość prania i dezynfekcji parą wodną o temp:105 stopni Celcjusza | TAK
10 | Możliwość prania w temp:95 stopni Celcjusza | TAK
11 | Możliwość mycia w autoklawie medycznym | TAK
12 | Wodoszczelność dla pokrowca: ≥2000 [mm słupa H₂O] | TAK
13 | Paroprzepuszczalność dla pokrowca: 600 [g/m²/24h] | TAK
14 | Wysokość materaca 14cm | TAK
15 | Wymiar materaca 900mm - 2000mm (+/-10mm) | TAK
16 | Deklaracja zgodności CE | TAK
17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK
18 | Waga pacjenta 20kg-140kg | TAK
19 | Gwarancja producenta 3 lata | TAK
20 | ISO 14971 | TAK
21 | ISO 9001 | TAK
22 | Oznakowanie modelu i rodzaju materaca | TAK
23 | Oznakowanie typu UDI-Code wg najnowszej dyrektywy medycznej | TAK
1. | Wykonany z wytrzymałego PCV | TAK
2. | Struktura bąbelkowa | TAK
3. | Poprzeczne komory | TAK
4. | Pompa zasilająca do 135 kg | TAK
5. | Czas cyklu : 12 minut | TAK
6. | Zakres ciśnienia : 50-105 mmHg | TAK
7. | Przepływ : 4-6 l/min | TAK
8. | Maksymalne obciążenie : 135 kg | TAK
9. | Wymiary matertaca : 200 cm x 90 cm x 7 cm | TAK
10. | Zasilanie : AC 220V - 50/60 Hz 0,1 A | TAK
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym