## Parametry techniczne
Załącznik 2a
Nr pakietu | L.p. | Parametry techniczne oferowanego sprzętu | Parametry konieczne do spełnienia | Parametry oceniane | Parametry konieczne - spełnia / nie spełnia | Parametry oceniane Tak/Nie, Tak - 1 pkt, Nie - 0pkt | W przypadku złożenia oferty na dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
PAKIET 1 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, niskoprofilowy dla pacjentów z wąskimi tętnicami biodrowymi |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
Do zastosowania u pacjentów z wąskimi dostępami – wąskimi tętnicami biodrowymi i udowymi.
| 1. | proteza rozwidlona | K
| 2. | proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga tożsamej (ipsi) i przeciwległej (kontrlateralna) | K
| 3. | system wprowadzający 14F dla głównego body o średnicy do 30mm | K
| 4. | system wprowadzający 12F dla części biodrowych do 20mm | K
| 5. | długość jednej strony stentgraftu (body + przedłużka) do 210mm. | K
| 6. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 7. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 8. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| 9. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie |  | 1
| 10. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 11. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 12. | stosowanie do zagiętych szyi do 60 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 13. | średnica części biodrowej stentgraftu7-22mm w modelach standardowych |  | 1
| 14. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 15. | główna część brzuszna protezy o średnicy 22-34mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki w zakresie 80-90mm |  | 1
| 16. | proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| 17. | przedłużenia biodrowe z wypustkami na zewnątrz zabezpieczającymi rozłączanie się elementów stentgraftu | K
| 18. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 19. | zbrojony system wprowadzający | K
| 20. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 21. | zestaw prowadników (szt.2), cewników i koszulek wykorzystywanych w procedurze implantacji | K
| 22. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 23. | balon do profilowania stentgraftów w zestawie | K
PAKIET 2 |  | Zestaw ratunkowy do dodatkowej fiksacji części proksymalnej stentgraftu za pomocą wkrętów
| 1. | stentgraft proksymalny cylindryczny z koroną nadnerkową | K
| 2. | stent nośnikowy nitinolowy | K
| 3. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 4. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm |  | 1
| 5. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 6. | długość części krytej protezy 49 – 70mm | K
| 7. | średnica protezy 23-36mm | K
| 8. | pokrycie hydrofilne systemu wprowadzającego |  | 1
| 9. | specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego. | K
| 10. | koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni) |  | 1
| 11. | zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym | K
| 12. | cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym. |  | 1
| 13. | cewnik przystosowany do wprowadzania wkrętów do aorty brusznej i piersiowej | K
| 14. | zautomatyzowany system dostarczający wkręty | K
| 15. | wkręty stożkowe w zestawie | K
PAKIET 3 |  | Stenty kryte do zaopatrywania izolowanych tętniaków biodrowych
| 1. | stent nitinolowy samorozprężalny | K
| 2. | poszycie stentu z poliestru lub dakronu lub PTFE | K
| 3. | poszycie części krytej stentu 80-120mm | K
| 4. | punktowany zakres długości poniżej 80mm |  | 1
| 5. | punktowany zakres długości powyżej 120mm |  | 1
| 6. | średnica stentu 13-23mm |  | 1
| 7. | dostępność stentów flarowanych i taperowanych zarówno w końcu dystalnym jak i proksymalnym | K
| 8. | punktowany zakres średnic poniżej 13mm |  | 1
| 9. | punktowany zakres średnic powyżej 23mm |  | 1
| 10. | średnica systemu dostarczającego maksymalnie do 18F | K
| 11. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 12. | sztywny prowadnik stentgraftowy |  | 1
Legenda:
K – warunek konieczny – ten parametr nie podlega zmianie podczas postępowania – nie zadawać pytań.
1 – parametr dodatkowo punktowany, jego brak nie wyklucza produktu z postępowania – nie zadawać pytań.