Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Część 1 Dzierżawa analizatorów hematologicznych (dwóch sztuk o parametrach zapisanych na stronie nr 4-6) z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Tabela 1 SZACOWANA ILOŚC OZNACZEŃ: MORFOLOGII - 63 000/36 MIESIĘCY, OB- 22 200 /36 MIESIĘCY. Zamawiający dopuszcza edytowanie tabelek przez Wykonawców.

| L.p. | Nazwa odczynnika, | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONTROALE (L,N,H) I KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 1 |  |  |  |  |  |

Tabela 2 Czynsz dzierżawny za dwa analizatory

| L.p. | Wyszczególnione |  | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Czynsz dzierżawny |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 1 I 2 |  |  |  |

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ.

Część 1: Parametry  techniczne Analizatorów hematologicznych ( 2 sztuki)

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW | Parametr wymagany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy analizator hematologiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r., wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (zasilanie analizatora przez minimum 20 minut) i roboczą stację komputerową zintegrowaną z obecnie istniejącym systemem laboratoryjnym posiadanym przez Zamawiającego. |  |
| 2. | Identyfikacja próbek pacjentów, odczynników i krwi kontrolnej za pomocą kodów kreskowych lub kodów RFID. Analizator wyposażony we wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytu próbek wykonywanych z podajnika oraz zewnętrzny czytnik kodów do próbek oznaczanych w trybie manualnym. |  |
| 3. | Dowolny wybór opcji pracy analizatora np. w trybie CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+OB, OB. |  |
| 4. | Różnicowanie WBC na 6 populacji przy użyciu barwnika fluorescencyjnego w technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego. |  |
| 5. | Pomiar morfologii CBC+5DIFF i OB z jednej próbki pierwotnej pobranej na EDTA. |  |
| 6. | Odrębny kanał pomiarowy oznaczający hemoglobinę. |  |
| 7. | Oznaczanie i raportowanie na wyniku pacjenta erytroblastów wraz z automatyczną korektą liczby WBC - korekta WBC o NRBC również w trybie CBC. |  |
| 8. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych. Parametr diagnostyczny, raportowany na wyniku pacjenta. |  |
| 9. | Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów bez wstępnego rozcieńczenia próbki: WBC - min. do 500 x 109/L RBC - min. do 8,6 x 1012/L HGB - min. do 26 g/dL PLT - min. do 5000 x 109/L |  |
| 10. | Pomiar skrajnie niskich wartości hemoglobiny <4 g/dL bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności manualnych w ustawieniach analizatora. |  |
| 11. | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF |  |
| 12. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek w trybie ,,Cito” |  |
| 13. | Objętość aspirowanej próbki w trybie automatycznego podajnika dla krwi pełnej - 25 µL. Możliwość wykonywania badań dla krwi kapilarnej w mikroprobówce. |  |
| 14. | Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym zaaspirowaniu próbki |  |
| 15. | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 30 probówek, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego i zatrzymania podajnika |  |
| 16. | Możliwość wykonywania badań w materiale: krew pełna EDTA, płyn z jam ciała, płyn mózgowo-rdzeniowy, tryb próbki rozcieńczonej |  |
| 17. | Bezcyjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny |  |
| 18. | Oprogramowanie analizatora umożliwia zarządzanie odczynnikami, stałe monitorowanie poziomu odczynników, szacowanie ich zużycia i prezentowanie informacji w formie procentowej. |  |
| 19. | Osobny tryb pracy analizatora z płynami z jam ciała i płynem mózgowo-rdzeniowym, pomiar bez konieczności używania dodatkowych odczynników oraz dodatkowych procedur przygotowujących próbkę do badania. |  |
| 20. | Możliwość oznaczania w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym co najmniej: całkowitej liczby komórek jądrzastych, WBC i RBC, różnicowanie krwinek białych na jedno- i wielojądrzaste. Wyniki pomiaru jako parametry diagnostyczne wysyłane do systemu LIS, zwalidowane przez producenta. |  |
| 21. | Możliwość analizy próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie z wydłużonym czasem zliczania zapewniającym wiarygodny i dokładny pomiar liczby WBC. |  |
| 22. | Tryb analizy z wydłużonym czasem analizy PLT w kanale optycznym u pacjentów z trombocytopenią. Możliwość wykonania pomiaru metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Wynik pomiaru jako parametr diagnostyczny wysyłany do systemu LIS, zwalidowany przez producenta. |  |
| 23. | Możliwość pomiaru płytek krwi trzema różnymi metodami gwarantującymi najwyższą jakość uzyskanych wyników PLT. |  |
| 24. | Analizator wyposażony w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości z możliwością przeprowadzania analizy statystycznej. Wykonawca zapewni możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line opartej o materiał kontroli codziennej, której wyniki wysyłane są na platformę automatycznie lub na polecenie operatora. Uczestnictwo w kontroli pozwala na otrzymywanie zbiorczych raportów raz w miesiącu oraz certyfikatów potwierdzających udział w porównaniu raz na rok. |  |
| 25. | Analizator posiada wbudowany kolorowy monitor pozwalający na prezentację wyników pacjentów w formie liczbowej i graficznej oraz ocenę stanu odczynnikowego. |  |
| 26. | Analizator wyposażony w system monitorujący datę przydatności odczynników do użycia. |  |
| 27. | Analizator posiada dla każdego odczynnika osobny detektor informujący o jego braku. |  |
| 28. | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych krwi obwodowej na 3 poziomach (dla OB na 2 poziomach). Wspólny materiał kontrolny dla parametrów morfologii CBC+DIFF oraz OB. |  |
| 29. | Materiał kontrolny dostarczany zgodnie z harmonogramem. Termin ważności materiału kontrolnego zgodny z terminem ważności na opakowaniu. |  |
| 30. | Analizator wraz z całym oprzyrządowaniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem. |  |
| 31. | Okresowe, obowiązkowe przeglądy serwisowe analizatora przez okres trwania umowy (autoryzowany serwis). Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. Reakcja serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze. |  |
| 32. | Wykonawca zapewnia możliwość zdalnego dostępu w celu kontrolowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego. |  |
| 33. | Wykonawca gwarantuje szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora udokumentowane stosownym certyfikatem. |  |
| 34. | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi analizatora w języku polskim najpóźniej w dniu instalacji urządzenia. |  |
| 35. | Podłączenie urządzenia do systemu LIS-Info Medica na koszt wykonawcy. Wykonawca dostarczy stację roboczą (komputer) do obsługi analizatora. |  |
| 36. | Wykonawca zagwarantuje stół/blat na aparaty |  |

Uwaga:

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego  spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2A do SWZ.

Część 2 Dzierżawa czytnika pasków do moczu( o parametrach  zapisanych na stronie nr 8-9) z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Tabela 1 SZACOWANA ILOŚĆ OZNACZEŃ :  31 800/36 MIESIĘCY Zamawiający dopuszcza edytowanie tabelek przez Wykonawców.

| L.p. | Nazwa odczynnika, | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |  | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  | 11. | 12. |
|  | Paski do analizy moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole (N/P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 1 |  |  |  |  |  |  |

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

,

| L.p. | Wyszczególnione | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Czynsz dzierżawny | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 1 I 2 |  |  |  |

Załącznik nr 3A do SWZ. Część 2: Parametry  techniczne czytnika moczu

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczny czytnik pasków do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu. |  |
| 2. | Wydajność czytnika nie mniej niż 500 pasków/godz. |  |
| 3. | Czytnik wyposażony w ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz dotykowy. |  |
| 4. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
| 5. | Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt przez aparat. |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. |  |
| 7. | Pamięć wyników min.6000 pomiarów wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, komentarzami oraz barwą i klarownością moczu wprowadzonymi i definiowanymi przez użytkownika. |  |
| 8. | Zamknięty pojemnik na zużyte paski. |  |
| 9. | Kompatybilne z czytnikiem paski 11-sto parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu |  |
| 10. | Polskie oprogramowanie czytnika z flagowaniem wyników patologicznych. |  |
| 11. | Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta, barwy, klarowności, informacji dotyczącej osadu moczu oraz komentarzy własnych. |  |
| 12. | Możliwość niezależnego wyboru przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI . |  |
| 13. | Możliwość wykonywania oznaczeń z zakresu kontroli jakości na 2 poziomach (kontrole płynne) |  |
| 14. | Brak elementów gumowych w torze podajnika pasków |  |
| 15. | Możliwość filtrowania wyników w pamięci analizatora wg zadanych kryteriów |  |
| 16. | Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe położenie. |  |
| 17. | Automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku |  |
| 18. | Możliwość komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą modułu wifi . |  |
| 19. | Współpraca z istniejącą w laboratorium siecią komputerową- dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia czytnika do istniejącej sieci i w ofercie uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji do programu Info Medica |  |
| 22. | Bezpłatny serwis w tym przeglądy w czasie obowiązywania umowy. |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu : 12 h. od chwili zgłoszenia awarii a jej usunięcie do 48 h od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii trwającej powyżej 48 h dostarczenie aparatu zastępczego. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego  spowoduje odrzucenie oferty.